4D CT 扫描流程与后处理

技术规格与实现文档

CT-Prototype 研发项目 · 2025

# 第一章  4D CT 扫描概述

## 1.1  什么是 4D CT 扫描

4D CT（四维 CT）扫描在三维空间影像（X/Y/Z）的基础上引入了时间维度，通过对患者呼吸周期内多个相位（Phase）进行采集，重建出一组能够动态反映器官运动规律的图像序列。

与常规螺旋扫描相比，4D CT 最核心的差异在于：扫描期间 CT 机架在同一床位反复曝光，直到采集到覆盖完整呼吸周期所需的数据量，再步进至下一床位。因此，4D CT 的单次扫描时间和辐射剂量均高于常规扫描，需结合临床需求权衡。

| 应用 | 4D CT 主要用于肺部放射治疗计划（靶区勾画需考虑呼吸运动）、肝脏肿瘤定位、心脏功能评估及腹部器官动态研究。 |
| --- | --- |

## 1.2  核心概念

### 1.2.1  呼吸相位（Phase）

呼吸相位将一个完整呼吸周期按时间比例均匀划分为 N 个区间（默认 N=10），编号 0%–90%，步长 10%。每帧图像根据采集时刻对应的呼吸波形幅值，被归入对应相位桶（Phase Bin）。

最终重建时，每个床位×每个相位的组合需要恰好 1 帧图像；若某组合出现 0 帧（缺失）或 >1 帧（冗余），则需要相应处理。

### 1.2.2  床位（Bed Position）

CT 球管每次曝光覆盖 Z 轴方向上的有限范围（本系统单床位行程 = 19.2 mm）。扫描全程被划分为若干床位，逐步步进以覆盖完整扫描长度。

例如：扫描长度 165.0 mm，床位数 = ⌈165.0 / 19.2⌉ = 9 个床位。

### 1.2.3  回顾式重建（Retrospective Reconstruction）

4D CT 采用回顾式重建：采集期间记录所有原始投影数据与同步呼吸信号，扫描完成后离线将投影数据按相位分拣，再对每个相位单独进行图像重建，最终得到 N 组完整的三维图像（共 N×床位数 幅断面）。

这与前瞻式门控不同：前瞻式只在特定触发点采集，回顾式则持续采集、事后分类。

# 第二章  4D 扫描执行流程

## 2.1  流程总览

完整的 4D 扫描流程分为五个阶段：

- 扫描前准备：配置扫描参数、开启激光灯定位

- 呼吸监测启动：实时采集并显示原始/滤波后呼吸波形

- 长按触发执行：操作人员长按物理按键 3 秒触发曝光

- 逐床位采集：机架在每床位多次曝光直至相位覆盖完整

- 后处理流程：相位筛选 → 重扫选择（如有）→ 图像重建

## 2.2  扫描参数

以下参数在 FourDDiagnosticConfirmScreen 中展示与调整：

| 参数名称 | 默认值 / 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| kV | 120 kV | 管电压 |
| mA | 215 mA | 管电流 |
| 旋转时间 | 1.0 s/圈 |  |
| 准直 | 32 × 0.6 mm |  |
| Pitch | 0.500 | 4D 扫描一般使用低 Pitch |
| FOV | 500 mm | 可通过框选定位像动态调整 |
| 扫描长度 | 165.0 mm（默认） | 可通过框选定位像动态调整 |
| 相位数 | 10（0%–90%） |  |
| 采集时间 | 约 30 s | 取决于床位数与呼吸频率 |
| 呼吸模式 | 自由呼吸 | 也支持门控、触发模式 |
| 触发阈值 | 50% | 门控/触发模式下生效 |

## 2.3  实时呼吸监测

扫描界面右侧实时显示两条波形：

- 原始波形（Raw Wave）：来自呼吸传感器的原始信号，含噪声

- 滤波波形（Filtered Wave）：经低通滤波后的平滑信号，用于相位分拣

同时显示三项实时指标：

- BPM：当前呼吸频率（次/分）

- PEAK ERR：峰值误差率（%）——衡量呼吸幅度稳定性

- FREQ ERR：频率误差率（%）——衡量呼吸节律稳定性

操作人员可通过呼吸控制面板实时调整以下参数以优化信号质量：

| 控制参数 | 默认值 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小间距 (Min Spacing) | 1.8 s | 两次峰值之间的最小时间间隔，过滤伪峰 |
| 滤波阈值 (Filter Threshold) | 0.42 | 低通滤波截止系数 |
| 峰值阈值 (Peak Threshold) | 1.15 | 识别呼气峰的幅值倍数 |
| 增益 (Gain) | 1.4 | 信号放大系数 |
| 触发延迟 (Trigger Delay) | 120 ms | 相位分拣时的触发延迟补偿 |

## 2.4  触发与曝光

为避免误触发，系统要求操作人员长按物理按键持续 3 秒后方可触发扫描：

- 操作人员打开操作引导侧边栏

- 确认呼吸波形稳定（BPM/PEAK ERR/FREQ ERR 在正常范围内）

- 长按物理按键，界面显示圆形进度条倒计时 3 秒

- 进度条满后自动进入 Arming → Enabled → Exposing 状态

- 曝光开始，界面显示床位进度条实时更新

| 中止 | 扫描进行中可点击「中止检查」按钮提前终止，系统将丢弃当前未完成的床位数据，不进入后处理流程。 |
| --- | --- |

# 第三章  扫描后处理流程

## 3.1  为什么需要后处理

4D 扫描的特殊性决定了在进入图像重建之前必须先处理两类数据问题，两者都可能使相位矩阵出现非标准状态：

| 问题 | 触发原因 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 问题 1 相位冗余 | 患者呼吸频率波动，同一床位的同一相位采集到多帧 | 相位矩阵中存在 frameCount > 1 的格子，重建需要 1 帧，须丢弃冗余帧 |
| 问题 2 重扫重叠 | 采集期间呼吸剧烈波动，系统暂停并从某床位起重扫 | 部分床位有两套独立采集数据，须为每个床位指定使用哪套 |

两个问题均解决后才能启动回顾式重建，生成最终 4D 图像集。若两个问题均未出现，则扫描完成后直接进入重建。

## 3.2  后处理流程图

下图描述了后处理的完整决策路径：

扫描完成 ↓ 检测：phaseMatrix 中是否存在 frameCount > 1？ 是 → 【步骤 A：相位筛选界面】 ¦ 否 → 跳过 ↓ 检测：本次扫描是否发生暂停重扫（rescanOccurred）？ 是 → 【步骤 B：重扫区域选择界面】 ¦ 否 → 跳过 ↓ 【图像重建 → 4D 图像浏览】

## 3.3  步骤 A：相位筛选（FourDPhaseReviewScreen）

### 3.3.1  触发条件

当且仅当 phaseMatrix 中存在至少一个格子的 frameCount > 1 时，进入本步骤。

### 3.3.2  界面结构

核心 UI 是一张「床位 × 相位」矩阵表格：

- 行：每一行对应一个床位（床位 1 → 床位 N）

- 列：每一列对应一个相位（0% → 90%）

- 正常格子（frameCount = 1）：显示绿色 ✓，不可交互

- 冲突格子（frameCount > 1）：橙色高亮，显示帧数，点击弹出帧选择 Modal

### 3.3.3  帧选择 Modal

点击冲突格子后弹出 Modal，显示该格子的所有备选帧缩略图，每帧附带图像质量指标（SNR 信噪比）。用户选择一帧后点击「确认保留」，Modal 关闭并更新矩阵状态。

### 3.3.4  自动选优

顶部工具栏提供「自动选优（按 SNR）」按钮：系统对所有冲突格子批量选出 SNR 最高的帧作为默认选择，用户可在自动结果基础上手动覆盖。

| 注意 | 自动选优选择 SNR 最高帧仅为推荐策略。临床实践中应结合呼吸周期中点对齐、图像运动伪影等因素综合判断。 |
| --- | --- |

### 3.3.5  状态管理

本界面通过 React useState 维护一份 phaseMatrix 的可编辑副本（BedPhaseCell[][]），每次用户操作仅修改对应格子的 selectedFrame 字段。

完成后，将所有 frameCount > 1 格子的选择打包为 PhaseSelections 对象：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| PhaseSelections | Record<string, number>，key 为 `${bedIdx}-${phaseIdx}`，value 为选中帧索引（0-based） |

## 3.4  步骤 B：重扫区域选择（FourDRescanSelectScreen）

### 3.4.1  触发条件

当 FourDScanResult.rescanOccurred = true 时进入本步骤（可在步骤 A 之后，也可直接进入）。

### 3.4.2  数据背景

重扫发生后，受影响的床位范围（rescanBedRange: [startBed, endBed]）同时存在两套采集数据：

- 采集 1（第一次）：重扫触发前的原始采集，时间戳较早

- 采集 2（重扫）：暂停后重新采集，呼吸通常更稳定，图像质量一般较好

### 3.4.3  界面结构

界面分两个区域：

- 全程扫描时间轴：水平展示所有床位，正常床位为灰色，重扫冲突床位按当前选择显示橙色（采集 1）或蓝色（重扫）。点击冲突床位可直接切换该床位的选择。

- 逐床位明细表格：列出每个冲突床位的扫描位置范围（mm），以及「采集 1」/「重扫」单选项，支持精细控制。

### 3.4.4  批量操作

状态栏提供两个快捷按钮：

- 「全选采集 1」：将所有冲突床位批量设为使用第一次采集

- 「全选重扫」：将所有冲突床位批量设为使用重扫采集（系统默认）

| 建议 | 重扫采集通常在患者呼吸稳定后进行，信噪比更好。若重扫期间发生明显运动，应切换回采集 1。建议逐床位查看缩略图后再做最终决策。 |
| --- | --- |

### 3.4.5  状态管理

选择结果以 RescanChoices 类型存储：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| RescanChoices | Record<number, 'first' ¦ 'rescan'>，key 为床位索引（0-based），value 为选择 |

# 第四章  系统实现与数据流

## 4.1  前端文件结构

| 文件路径 | 职责 |
| --- | --- |
| ui-review/src/lib/fourDTypes.ts | 共享类型定义 + 工具函数（generateMockScanResult、hasPhaseConflicts、countConflicts） |
| ui-review/src/screens/FourDDiagnosticConfirmScreen.tsx | 4D 扫描执行主界面，扫描完成后调用 handlePostScanNavigate() 决定路由 |
| ui-review/src/screens/FourDPhaseReviewScreen.tsx | 步骤 A：相位矩阵审核与帧选择界面 |
| ui-review/src/screens/FourDRescanSelectScreen.tsx | 步骤 B：重扫区域数据选择界面 |
| ui-review/src/App.tsx | 注册路由 /fourd-phase-review、/fourd-rescan-select |

## 4.2  路由与 navigate state 传递

各界面之间通过 React Router 的 navigate(path, { state }) 传递完整的后处理状态，类型定义如下：

interface FourDPostScanState { scanResult: FourDScanResult; // 始终携带 phaseSelections?: PhaseSelections; // 步骤 A 完成后填充 rescanChoices?: RescanChoices; // 步骤 B 完成后填充 }

路由决策逻辑（位于 FourDDiagnosticConfirmScreen.tsx 的 handlePostScanNavigate()）：

if (hasPhaseConflicts(scanResult)) navigate('/fourd-phase-review', { state }); else if (scanResult.rescanOccurred) navigate('/fourd-rescan-select', { state }); else navigate('/image-viewer');

## 4.3  核心数据类型

| 类型名 | 来源文件 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| BedPhaseCell | fourDTypes.ts | frameCount: 采集帧数；selectedFrame: 当前选中帧索引 |
| FourDScanResult | fourDTypes.ts | bedCount / phaseCount / scanLength / phaseMatrix / rescanOccurred / rescanBedRange |
| PhaseSelections | fourDTypes.ts | Record<`${bed}-${phase}`, frameIdx> |
| RescanChoices | fourDTypes.ts | Record<bedIdx, 'first' ¦ 'rescan'> |
| FourDPostScanState | fourDTypes.ts | 汇总以上三项，贯穿后处理全流程的 navigate state |

## 4.4  Mock 数据说明（原型阶段）

当前系统使用 generateMockScanResult() 模拟扫描结果，供前端界面开发与演示：

- 相位冲突：床位索引 1、3、4 的相位 20%、50%、70% 固定产生 2 帧冗余

- 重扫触发：床位总数 > 7 时触发，重扫范围为床位 5–7（0-based 索引 4–6）

| 后续工作 | 接入真实后端时，需将 generateMockScanResult() 替换为后端接口返回的扫描元数据 JSON，数据结构保持 FourDScanResult 不变，前端界面无需修改。 |
| --- | --- |

# 第五章  后续开发计划

## 5.1  近期待完成项

- 后端 API 接口：扫描完成后返回真实 FourDScanResult，替换 Mock

- DICOM 缩略图：在帧选择 Modal 中展示真实 DICOM 渲染图像

- 图像质量评分：实现基于 SNR/Motion Blur 的自动选优算法

- 重建触发接口：步骤 B 确认后调用后端启动回顾式重建任务

- 重建进度显示：WebSocket 推送重建进度，前端展示进度条

## 5.2  扩展功能

- 缺帧提示：当某床位×相位格子 frameCount = 0 时，标红并提示用户是否接受缺相重建

- 相位质量热力图：在矩阵表格中用颜色深浅反映每格子图像质量得分

- 重扫详情报告：记录重扫触发时的呼吸波形截图和触发原因，供存档

- 多段重扫支持：当前仅支持一段连续重扫范围，未来需扩展为多段

## 5.3  注意事项与风险

| 风险项 | 描述 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 相位缺失 | 患者呼吸过浅或不规律导致某相位始终无采集 | 重建时允许以相邻相位插值替代，或提示重扫 |
| 重扫数据不一致 | 第一次与重扫采集时患者体位改变，导致融合后出现配准错位 | 重扫前强制提示操作人员确认患者体位 |
| 状态丢失 | 用户刷新浏览器导致 navigate state 丢失 | 将 FourDPostScanState 持久化到 sessionStorage，并在界面挂载时恢复 |
| 重建超时 | 床位数多、相位多时重建耗时较长 | 后端异步重建 + WebSocket 进度推送 + 可取消任务 |