WT32 常规扫描模块测试用例

Smoke / P0 / P1 / P2 覆盖矩阵

| 适用范围 | 常规扫描模块；不包含门控、4D、DOM 专项 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 产品验证、系统测试、前端/后端回归测试 |
| 项目边界 | WT32 为 CT 控制台原型 |
| 生成日期 | 2026-06-22 |

阅读提示 本文档将测试用例按 Smoke、P0、P1、P2 分层组织。涉及剂量、参数和安全相关 UI 时，预期结果均采用“预计 / 参考 / 需确认”等原型边界表述。

1. 测试范围

本文档覆盖 WT32 CT 控制台原型的常规扫描模块测试用例，用于产品和前端研发验证。

本轮测试包含：

登录与基础导航

患者选择与检查上下文

常规协议选择与协议参数查看/编辑

定位像准备、确认、执行

常规螺旋扫描确认、执行、完成后图像查看

常规轴扫协议的数据、参数和可达流程验证

重建参数、预计/参考剂量显示

扫描会话副本、刷新恢复、取消流程、接口与数据一致性

本轮暂不包含：

呼吸门控扫描，包括 gated helical、gated axial、DIBH、自由呼吸触发

4D CT，包括呼吸训练、时相回顾、重扫选择

DOM / 智能剂量调节，包括自动 mA 曲线、上下限调节、DOM 日志专项

服务模式、移动端模式、真实 DICOM 导入专项、权限管理专项

2. 测试优先级定义

| 标记 | 含义 | 准入要求 |
| --- | --- | --- |
| Smoke | 冒烟用例，验证系统是否可进入主流程 | 每次测试构建必须全部通过 |
| P0 | 主链路与数据安全关键用例 | 发布前必须全部通过 |
| P1 | 重要功能与主要异常路径 | 发布前应通过，失败需评估风险 |
| P2 | 兼容性、边界体验、弱网/刷新等补充覆盖 | 可按版本节奏安排 |

3. 冒烟测试用例

执行建议 冒烟用例用于快速确认构建是否可进入常规扫描主流程。每次测试构建均建议优先执行本节。

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMK-001 | Smoke | 登录进入系统 | 步骤：打开前端地址，输入测试账号密码登录 预期：登录成功，进入患者/首页相关入口，无白屏或路由死循环 |
| SMK-002 | Smoke | 患者列表加载 | 步骤：进入患者列表页 预期：患者列表或空态正常显示，页面无接口错误阻断 |
| SMK-003 | Smoke | 选择患者进入协议选择 | 步骤：选择或新增一个患者，进入协议选择页 预期：患者上下文被保存，协议选择页显示患者信息 |
| SMK-004 | Smoke | 常规协议列表加载 | 步骤：在协议选择页筛选/查看常规协议 预期：仅选择常规扫描范围内协议，不进入门控或 4D 专项入口 |
| SMK-005 | Smoke | 创建扫描会话 | 步骤：选择常规协议并点击下一步 预期：进入定位像准备页 |
| SMK-006 | Smoke | 定位像参数确认 | 步骤：在定位像准备/确认页查看参数并继续 预期：显示 kV、mA、扫描长度、角度、FOV、预计/参考剂量等信息 |
| SMK-007 | Smoke | 定位像执行 | 步骤：进入定位像执行页，按住物理触发按钮完成曝光 预期：状态从准备进入曝光/生成/完成，生成定位像预览 |
| SMK-008 | Smoke | 进入常规螺旋确认 | 步骤：定位像完成后进入螺旋确认页 预期：显示常规螺旋参数，不进入 gated、4D 或 DOM 页面 |
| SMK-009 | Smoke | 螺旋扫描执行并完成 | 步骤：在螺旋执行页确认患者信息并完成扫描 预期：扫描状态可进入 completed，自动进入图像查看 |
| SMK-010 | Smoke | 取消检查返回患者列表 | 步骤：在确认页点击 Abort/取消检查并确认 预期：会话状态变为 cancelled 或当前会话被清理，返回患者列表 |

5. 详细测试用例

5.1 登录、导航与患者上下文

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-AUTH-002 | P1 | 错误密码登录 | 步骤：输入正确用户名和错误密码 预期：登录失败，有明确错误提示，不进入主页面 |
| REG-PAT-001 | P0 | 选择已有患者 | 步骤：从患者列表选择一名患者 预期：患者姓名、ID、年龄、性别在后续确认弹窗中一致显示 |
| REG-PAT-002 | P0 | 新增患者并扫描 | 步骤：新增患者，填写姓名/性别/出生日期/患者 ID，保存后选择扫描 预期：患者创建成功，后端患者 ID 可被扫描会话引用 |

5.2 常规协议选择

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-PROT-001 | P0 | 仅选择常规协议 | 步骤：在协议库中选择常规扫描协议 预期：协议加入扫描计划，计划中不包含 gating/4D 专项流程 |
| REG-PROT-002 | P0 | 协议序列展示 | 步骤：选择包含定位像+螺旋序列的协议 预期：序列树显示定位像和螺旋扫描 |
| REG-PROT-003 | P1 | 轴扫协议切换 | 步骤：切换到轴扫协议页签并选择常规轴扫协议 预期：轴扫协议可被选中，显示轴扫参数字段：层厚、层间距、周期/床位数等 |
| REG-PROT-004 | P1 | 部位筛选 | 步骤：按头部、胸部、腹部等部位筛选协议 预期：协议列表按部位变化，已选协议状态不丢失 |
| REG-PROT-005 | P1 | 体位切换 | 步骤：在协议选择页切换 HFS/FFS/HFP/FFP 预期：体位显示更新；创建会话后 patient_position 与选择一致 |
| REG-PROT-006 | P1 | 多协议/多序列选择 | 步骤：连续选择多个常规协议或多个序列 预期：扫描计划展示多个计划或序列，删除/复制不影响未选项 |
| REG-PROT-007 | P2 | 协议列表接口失败 | 步骤：模拟 /api/protocols 返回失败 预期：页面显示加载失败提示，不白屏，下一步按钮不可误创建会话 |

5.3 会话副本与协议模板隔离

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-SESSION-001 | P0 | 创建会话副本 | 步骤：选择常规协议开始扫描 预期：生成对应扫描 记录，系统日志、审计日志有对应记录 |
| REG-SESSION-002 | P0 | 修改定位像会话参数 | 步骤：在定位像确认页修改 kV/mA/扫描长度后保存 预期：只更新 扫描记录，不更新出厂协议模板 |
| REG-SESSION-003 | P0 | 修改螺旋会话参数 | 步骤：在螺旋确认页修改 pitch、rotation time、scan length 等 预期：只更新 本次扫描参数，不污染模板协议 |
| REG-SESSION-005 | P1 | 删除会话序列 | 步骤：在协议选择页删除一个非当前执行序列 预期：删除后扫描计划和后端会话序列一致，序列顺序重新可读 |
| REG-SESSION-006 | P1 | 复制会话序列 | 步骤：复制一个常规螺旋或轴扫序列 预期：新序列生成独立参数副本，修改其中一个不影响另一个 |
| REG-SESSION-007 | P1 | 取消检查 | 步骤：在任意确认页选择终止检查并确认 预期：会话状态更新为 cancelled，前端清理当前会话 ID，返回患者列表 |

5.4 定位像流程

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-SCOUT-001 | P0 | 定位像准备页显示 | 步骤：进入 定位像准备界面 预期：显示定位像参数、患者信息、扫描计划树和定位区域 |
| REG-SCOUT-002 | P0 | 定位像参数范围 | 步骤：查看/编辑 kV、mA、扫描长度、角度、FOV 预期：参数在允许范围内；明显非法值应被限制或提示 |
| REG-SCOUT-003 | P0 | 患者确认弹窗 | 步骤：在定位像确认页点击执行 预期：弹窗展示患者姓名、ID、年龄、性别、当前序列和预计/参考剂量 |
| REG-SCOUT-004 | P0 | 物理触发长按 | 步骤：在定位像执行页长按触发按钮到 100% 预期：进入曝光和生成状态，短按中断时不触发扫描 |
| REG-SCOUT-005 | P0 | 定位像完成后路由 | 步骤：定位像完成后等待自动跳转 预期：常规螺旋进入 /helical-confirm；常规轴扫进入 /sequence-confirm，不进入门控/4D |
| REG-SCOUT-006 | P1 | 定位像 DICOM 加载失败 | 步骤：阻断 demo DICOM 资源或使用异常路径 预期：页面显示加载失败/占位状态，不影响返回或取消 |
| REG-SCOUT-007 | P1 | 双定位像兼容 | 步骤：若常规头部协议含 AP/LAT 两个定位像，执行定位像 预期：AP 与 LAT 显示独立采集/完成状态，后续仍进入常规扫描确认 |

5.5 常规螺旋扫描

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-HEL-001 | P0 | 螺旋确认页参数显示 | 步骤：进入 /helical-confirm 预期：显示 scan length、mA、kV、rotation time、collimation、pitch、FOV、预计/参考剂量 |
| REG-HEL-002 | P0 | 螺旋患者确认 | 步骤：点击执行扫描 预期：患者确认弹窗信息与当前患者、当前协议、当前序列一致 |
| REG-HEL-003 | P0 | 螺旋执行长按触发 | 步骤：在执行页长按物理触发按钮 预期：状态进入 enabled/exposing/rendering/completed，期间按钮不可重复触发 |
| REG-HEL-004 | P0 | 螺旋完成状态 | 步骤：等待模拟扫描完成 预期：调用完成逻辑后会话可标记为 completed，进入 /image-viewer |
| REG-HEL-005 | P1 | 剂量阈值提示 | 步骤：使用超过参考阈值的 CTDIvol/DLP 数据执行扫描 预期：出现“超过参考水平/需确认”类提示，确认后才继续；不使用“安全/无风险/批准剂量”等措辞 |
| REG-HEL-006 | P1 | 螺旋参数非法值 | 步骤：尝试输入 pitch=0、scan length 负数、rotation time 为空 预期：前端限制或后端拒绝，不能保存明显不合理参数 |
| REG-HEL-007 | P1 | 执行中取消 | 步骤：螺旋执行前或执行确认阶段点击中止检查 预期：弹出确认，确认后会话取消并回患者列表 |
| REG-HEL-008 | P2 | 图像播放/切片浏览 | 步骤：完成后进入图像查看，切换或滚动图像 预期：图像可渲染，切片索引变化稳定，无黑屏或无限加载 |

5.6 常规轴扫

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-AX-001 | P0 | 轴扫参数数据完整 | 步骤：创建包含轴扫 的常规会话 预期：会话包含 axial_param，字段含 kV、mA、层厚、层间距、旋转时间、扫描长度、FOV |
| REG-AX-002 | P1 | 轴扫确认页可达 | 步骤：定位像后进入轴扫确认流程 预期：常规轴扫应进入普通序列确认，不进入 /gated-axial-confirm |
| REG-AX-003 | P1 | 轴扫参数编辑 | 步骤：修改层厚、层间距、rotation time、step_count 预期：更新会话副本，参数显示和接口返回一致 |
| REG-AX-004 | P1 | 层厚与层间距边界 | 步骤：输入层间距大于/小于层厚、为空或负数 预期：页面提示或接口拒绝非法值；合理重叠重建参数可保存 |
| REG-AX-005 | P2 | 轴扫执行兼容 | 步骤：完成执行流程 预期：执行状态可完成，扫描完成后，自动进入图像查看界面； |

5.7 重建参数与图像查看

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-RECON-001 | P0 | 重建参数展示 | 步骤：在协议详情或确认页查看 recon series 预期：显示 recon name、kernel、matrix、WW/WL、层厚、increment |
| REG-RECON-002 | P1 | 修改重建参数 | 步骤：修改 kernel、窗宽窗位、层厚、increment 预期：只更新 scan_session_recon_series，不影响协议模板 |
| REG-RECON-003 | P1 | 多重建序列 | 步骤：一个扫描序列下配置多个重建方案 预期：多个重建方案均显示，删除/修改互不影响 |
| REG-RECON-004 | P1 | 图像查看入口 | 步骤：扫描完成后进入 /image-viewer 预期：图像查看页能加载当前患者数据或显示明确状态（重建中等） |
| REG-RECON-005 | P2 | DICOM 元数据缺失 | 步骤：使用缺失窗宽/窗位/患者标签的数据 预期：UI 显示“缺失/未提供”类状态，不猜测临床信息 |

5.8 预计/参考剂量与安全文案

| ID | 优先级 | 用例名称 | 操作步骤 / 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-DOSE-001 | P0 | 剂量单位显示 | 步骤：查看定位像和螺旋/轴扫确认页 预期：CTDIvol 单位为 mGy，DLP 单位为 mGy·cm |
| REG-DOSE-002 | P0 | 剂量文案边界 | 步骤：检查所有常规扫描确认弹窗和提示 预期：使用“预计/参考/需确认”等措辞，不出现“真实剂量/保证安全/最终批准”等表达 |
| REG-DOSE-003 | P1 | 剂量缺失显示 | 步骤：将 ctdi_vol/dlp 置空后查看 UI 预期：显示“--”“未估算”或“待计算”，不静默显示 0 |
| REG-DOSE-004 | P1 | 剂量阈值策略 | 步骤：设置较高的电压电流，使的扫描阈值超过参考阈值 预期：超过参考阈值时按策略提示或要求确认 |
| REG-DOSE-005 | P2 | 剂量日志非专项覆盖 | 步骤：完成常规扫描后查看剂量日志 预期：记录患者、协议、序列类型、kV、mA、CTDIvol、DLP 等快照；本轮不验证 DOM 专项字段 |

6. 回归测试建议

每次修复常规扫描模块后，至少执行：

全部 Smoke 用例

REG-SESSION-001 到 REG-SESSION-004

对应改动页面的 P0/P1 用例

若涉及参数、接口或数据模型，补跑 REG-API-003 到 REG-API-007

若涉及剂量显示，补跑 REG-DOSE-001 到 REG-DOSE-004

7. 测试通过标准

Smoke 全部通过。

P0 全部通过，无阻塞性缺陷。

P1 缺陷必须有明确风险评估和处理结论。

常规扫描流程不得误入门控、4D 或 DOM 专项路径。

会话参数编辑不得污染协议模板。

剂量、对比剂、安全相关文案不得暗示真实设备控制、诊断结论、治疗建议、保证安全或最终剂量批准。