DOM 一期功能说明与现有项目实现方案

基于旧版软件 Z 轴 mA 调制能力的需求分析与研发落地说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能定位 | Z 轴剂量优化 / 纵向管电流调制（Tube Current Modulation along Z-axis） |
| 一期范围 | 复刻旧版 DOM：Position–mA 曲线 + mA 范围滑块 + 确认写入扫描计划 |
| 二期预留 | 3D DOM：结合双平片与角度维度调制 |
| 目标项目 | CT-Prototype |
| 文档版本 | v0.1 需求草案 |
| 创建日期 | 2026-04-27 |

# 文档目录

| 章节 | 标题 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 结论摘要 | 结论摘要 |
| 1 | 旧版 DOM 功能说明 | 界面入口、控件含义、交互流程 |
| 2 | 功能本质与边界 | Z 轴剂量优化，与 3D DOM 的区别 |
| 3 | 一期范围定义 | 做什么、不做什么、二期预留 |
| 4 | 功能需求 | UI、状态、数据、执行、剂量联动 |
| 5 | 现有项目实现方案 | 前后端落点、数据结构、算法、API 接入 |
| 6 | 测试验收与风险 | 用例、验收标准、待确认项 |
| 附录 | 术语表与评审问题 | DOM、mA profile 等术语解释 |

# 0. 结论摘要

✓ 定义 DOM 是扫描前的 Z 轴管电流调制功能：系统根据定位像上框选的扫描范围内生成 Position–mA 曲线，用户通过滑块约束 mA 范围，确认后扫描执行端按床码位置使用不同管电流，以实现剂量优化。

| 关键判断 | 说明 |
| --- | --- |
| 不是固定 mA | 旧版 DOM 不是「整段扫描一个 mA」，而是每个床码位置可对应不同 mA。 |
| 一期只做 Z 轴 | 只实现沿扫描长度方向的调制；不做角度维度、双平片体型建模和器官保护。 |
| 以曲线为核心 | UI 核心是曲线预览 + mA 范围滑块； |

# 1. 旧版 DOM 功能说明

旧版扫描界面的扫描参数区存在 DOM 按钮。点击后弹出 DOM 对话框，主要由一个 Position–mA 曲线图、一个 mA 范围滑块、确认/取消按钮组成。用户在定位像上框选扫描范围后，DOM 图形以床码位置为横轴，以管电流 mA 为纵轴，展示扫描范围内不同位置的计划管电流。

## 1.1 界面结构与控件含义

| 界面元素 | 一期理解与实现含义 |
| --- | --- |
| DOM 按钮 | 位于扫描参数区域，作为进入 Z 轴电流调制配置的入口。 |
| 曲线图 | 横轴 Position，表示定位像/扫描范围内的床码位置；纵轴 mA，表示计划管电流。 |
| 红色点 | 采样点或控制点，代表若干床码位置上的计划 mA 值。若旧版未支持拖动，一期默认只读展示。 |
| 绿色线 | 红点之间的插值或连接线，代表扫描过程中按位置执行的 mA profile。 |
| mA 滑块 | 用于设置允许电流范围或电流约束。拖动后，曲线应重新计算并限制在有效范围内。 |
| 确认 / 取消 | 确认写入当前扫描计划；取消或关闭不改变已保存配置。 |

## 1.2 旧版使用流程

- 用户完成定位像或打开已有定位像，并在定位像上框选本次扫描范围。

- 用户在扫描参数区点击 DOM 按钮，系统读取当前扫描范围的床码起点、终点和当前协议的 mA 约束。

- 系统生成一条 Position–mA 曲线，在弹窗中展示红点和绿色连线。

- 用户通过滑块调整 mA 范围（例如将可用范围限制为 50–80 mA）。

- 系统重新计算 / 限幅曲线，并实时刷新图形。

- 用户点击确认后，DOM 配置写入当前扫描计划；扫描执行阶段按床码位置取对应 mA

## 1.3 旧版功能输出

从产品角度看，旧版 DOM 最终输出是一组随床码变化的 mA 点列。扫描执行端可通过查表或线性插值获得任意位置的目标 mA。

| 输出项 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 扫描范围 | 636.1 – 732.1 mm | 限制曲线横轴范围，作为曲线有效区间。 |
| mA 范围 | 50 – 80 mA | 约束曲线最小 / 最大管电流。 |
| mA profile | [{636.1, 79}, {655.3, 78}, …] | 扫描时按床码位置执行的计划电流序列。 |
| 启用状态 | enabled = true | 区分固定 mA 扫描和 DOM 扫描。 |

# 2. 功能本质与边界

✓ 核心判断 旧版 DOM 的本质是「Z 轴 mA modulation」：在同一扫描序列内，沿扫描长度方向按 position 改变管电流。它不是 kV 推荐、不是剂量报告，也不是完整 3D 自动曝光控制。

## 2.1 与固定 mA 的区别

| 对比项 | 固定 mA | 旧版 DOM |
| --- | --- | --- |
| 参数形态 | 一个 mA 标量 | 一条 Position–mA 曲线 |
| 扫描执行 | 整段扫描使用同一 mA | 按床码位置查表 / 插值执行 mA |
| 剂量策略 | 通常按最厚或最差位置保证图像质量 | 需要高 mA 的位置提高，不需要的位置降低 |
| 用户认知 | 简单，但无法看到不同位置差异 | 可视化，便于模体验证和高级用户判断 |

## 2.2 一期算法语义

一期不需要实现 3D 角度调制。推荐将 DOM 抽象为：先在扫描范围内生成若干 position 采样点，再为每个采样点计算目标 mA，最后进行限幅和平滑。若项目已有旧版算法或底层接口，应优先复用；若需要新实现，可用定位像 / 模体沿 Z 轴的衰减代理值生成相对 mA。

| 阶段 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | scanRange、protocol mA、硬件 min/max mA、用户滑块 min/max mA、定位像/衰减代理值 |
| 处理 | 采样 position → 计算相对衰减 → 映射到 mA 区间 → clamp → smooth → preview |
| 输出 | DomConfig + profile 点列，写入当前 scan plan |
| 执行 | 扫描过程中基于当前床码位置对 profile 做查表 / 线性插值，得到目标 mA |

## 2.3 与二期 3D DOM 的区别

| 维度 | 一期：旧版 DOM | 二期：3D DOM 预留 |
| --- | --- | --- |
| 定位像要求 | 单定位像或已有扫描范围即可 | 通常需要双平片 / 双向定位像，估计患者横截面形状 |
| 调制维度 | Z 轴 position → mA | Z 轴 + 机架角度 / 投照方向 → mA |
| 用户参数 | mA 范围、曲线预览、确认 | 剂量等级、参考 mAs、图像质量目标、器官 / 部位策略 |
| 执行数据 | 一维 profile | 二维或三维调制表，随 position 和 angle 变化 |
| 一期处理 | 落地旧版能力 | 仅考虑数据结构和 UI 文案的扩展预留，不实现 |

# 3. 一期范围定义

## 3.1 In Scope：一期必须实现

| 范围 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 入口 | 参数详情界面新增 DOM设置界面。 |
| 曲线展示 | 展示当前扫描范围内 Position–mA 曲线，横轴为床码位置，纵轴为 mA。 |
| mA 范围控制 | 提供双端滑块设置电流下限 / 上限，数值受协议和硬件能力约束。 |
| 曲线刷新 | 滑块变化、扫描范围变化、协议 mA 变化时，曲线刷新或失效重算。 |
| 确认保存 | 点击确认后，将 DomConfig 保存到当前扫描计划。 |
| 扫描执行 | 扫描控制侧能消费 DOM profile，并在扫描过程中按位置使用不同 mA。 |
| 可追溯 | 扫描计划、日志或调试信息中能看到 DOM 启用状态、范围和 profile 摘要。 |

## 3.2 Out of Scope：一期不做

| 不做项 | 说明 |
| --- | --- |
| 3D / 角度调制 | 不根据机架角度改变 mA，不实现 angle 维度 profile。 |
| 双平片建模 | 不要求 AP / LAT 双定位像融合，不做横截面形状估计。 |
| 自动 kV 推荐 | kV 推荐与 mA 调制独立，一期不纳入 DOM。 |
| 器官保护策略 | 不做乳腺 / 眼晶体等器官角度降 mA。 |
| AI 解剖识别 | 不做器官 / 部位自动识别和个性化剂量计划。 |
| 复杂图像质量目标 | 不引入噪声指数、dose level、reference mAs 等现代 AEC 参数体系。 |

！ 范围原则 一期目标不是重做竞品的智能 AEC，而是先把旧版「可视化 Z 轴 DOM」闭环迁移到当前项目：能打开、能看曲线、能调范围、能保存、能执行、能验证。

# 4. 功能需求

## 4.1 功能需求列表

| ID | 需求 | 说明 | 优先级 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DOM-001 | DOM 入口 | 参数详情界面显示 DOM 设置内容；当前序列 / 协议支持时可点击，不支持时置灰并有提示。 | P0 | 可在支持协议中查看并设置； |
| FR-DOM-002 | 读取扫描范围 | 读取定位像框选的起止床码，横轴仅显示该范围。 | P0 | 修改框选范围后横轴同步变化或提示刷新数据。 |
| FR-DOM-003 | 曲线生成 | 根据扫描范围和 mA 范围生成 position–mA 点列，并显示红点 / 绿线。 | P0 | 所有点在范围内，按 position 升序。 |
| FR-DOM-004 | mA 双端滑块 | 支持设置 DOM 最小 / 最大 mA，数值受硬件和协议限制。 | P0 | min < max；非法值不可确认。 |
| FR-DOM-005 | 实时预览 | 滑块变化后曲线实时刷新，必要时同步 planned dose。 | P1 | 拖动后 200 ms 内可见曲线变化；无卡顿。 |
| FR-DOM-006 | 确认保存 | 点击确认写入当前扫描计划，并在界面显示 DOM 已启用状态。 | P0 | 关闭重开仍能看到已保存配置。 |
| FR-DOM-007 | 取消不保存 | 点击取消 / 关闭不改变上一次确认的配置。 | P0 | 修改后取消，再打开恢复原配置。 |
| FR-DOM-008 | 扫描命令扩展 | 扫描命令携带 DomConfig / profile，执行端使用 profile。 | P0 | 模拟扫描能看到不同 position 的 mA。 |
| FR-DOM-009 | 配置失效规则 | 扫描范围、定位像、协议关键参数变化后，DOM 配置标记为需重算。 | P0 | 变化后给出提示。 |
| FR-DOM-010 | 日志与调试 | 记录 DOM enabled、range、min/max mA、profile 摘要和执行状态。 | P1 | 可用模体测试。 |

# 5. 测试验收与风险

## 5.1 验收标准

| 验收维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能闭环 | 用户能从扫描参数进入 DOM，看到曲线，调整 mA 范围，确认后保存，再次打开能恢复。 |
| 数据正确 | DomConfig 保存的扫描范围、mA 范围、profile 点列与 UI 一致。 |
| 执行正确 | 模拟或真实模体扫描时，不同床码位置可观察到不同目标 mA。 |
| 安全边界 | 非法范围、无定位像、扫描范围变化、协议不支持等场景有明确提示或禁止扫描。 |
| 兼容性 | 关闭 DOM 时原有固定 mA 扫描行为不受影响。 |
| 可追溯 | 扫描日志 / 调试信息能复盘本次 DOM 参数。 |

## 5.2 测试用例建议

| ID | 场景 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DOM-001 | 默认打开 | 有定位像和有效扫描范围时打开 DOM | 横轴范围与扫描范围一致，曲线正常显示 |
| TC-DOM-002 | 滑块调整 | 将 mA 范围从 30 – 300 调为 50 – 80 | 曲线全部落在 50 – 80 mA 内，图形刷新 |
| TC-DOM-003 | 取消 | 调整滑块后点击取消 | ScanPlan 中 DOM 配置不变化 |
| TC-DOM-004 | 确认 | 调整后点击确认并保存 | 配置保留，曲线与上次确认一致 |
| TC-DOM-005 | 扫描范围变化 | 确认 DOM 后修改定位像框选范围 | DOM 标记为需重算或自动重算 |
| TC-DOM-006 | 无定位像 | 无定位像或无扫描范围时点击 DOM | 按钮置灰或弹窗提示不可用原因 |
| TC-DOM-007 | 执行插值 | 模拟 position 位于两个采样点之间 | 返回线性插值后的 mA，且不越界 |
| TC-DOM-008 | 模体验证 | 扫描沿 Z 轴厚度变化的模体 | 日志或设备读数显示 position mA 随位置变化 |

## 5.3 风险与待确认项

| 风险 / 待确认项 | 说明 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 滑块语义 | 旧版滑块到底是「mA 上下限」、还是「基准 mA / 最大 mA」控制，需要用旧版行为或源码确认。 | 先按上下限实现，文案称为「mA 范围」；若源码确认不同，再改计算服务，不影响 UI 主体。 |
| 红点是否可编辑 | 只读 | 一期默认只读展示；若支持手动拖动，可作为增强项追加。 |
| 剂量估算联动 | planned CTDI / DLP 需要随 DOM 更新。 |  |
| 协议保存策略 | DOM 配置保存到当前 scan plan 还是协议模板。 | 一期建议根据协议配置DOM，出厂协议保存至模板，用户只需开启或关闭即可； |

## 5.4 二期 3D DOM 预留

一期虽然只实现 Z 轴 profile，但数据结构建议保留 mode / version 字段，避免二期 3D DOM 时大面积改造。二期可能需要将 DomPoint 扩展为 DomSample(position, angle, ma) 或按 position 存储角度 mA 数组。

| 预留点 | 说明 |
| --- | --- |
| mode 字段 | 一期固定 Z_AXIS；二期可扩展为 Z_AXIS、XYZ_3D、ORGAN_PROTECTION 等。 |
| version 字段 | 一期 version=1；二期升级命令格式时保持兼容。 |
| profile 表 | 一期为一维点列；二期可扩展为二维表或分层对象。 |
| UI 文案 | 一期标题保留 DOM；高级设置可注明「Z 轴调制」。二期再引入「3D DOM」。 |

# 附录 A：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| DOM | Dose Optimization / Dose Modulation 的项目内简称。本文中特指旧版 Z 轴管电流调制功能。 |
| Position / 床码 | 扫描床在 Z 轴方向的位置坐标，作为 DOM 曲线横轴。 |
| mA | X 射线管电流。mA 越高，同等条件下光子数和剂量越高，图像噪声通常越低。 |
| mA profile | 一组 {position, ma} 点列，描述不同床码位置的计划管电流。 |
| Z 轴调制 | 只沿扫描长度方向调节 mA，不随机架角度变化。 |
| 3D DOM | 二期能力：结合双平片 / 体型估计，在位置和角度维度上进行 mA 调制。 |
| AEC | Automatic Exposure Control，自动曝光控制。现代 CT 厂商的智能 AEC 通常包含 Z 轴 + 角度 + 部位三种调制。 |
| CTDI / DLP | CT 剂量指数 / 剂量长度乘积，用于评估扫描总剂量。 |