DOM 一期功能说明
与现有项目实现方案

基于旧版软件 Z 轴 mA 调制能力的需求分析与研发落地说明

| 功能定位 | Z 轴剂量优化 / 纵向管电流调制 |
| --- | --- |
| 一期范围 | 复刻旧版 DOM：Position–mA 曲线 + mA 范围滑块 + 确认写入扫描计划 |
| 二期预留 | 3D DOM：结合双平片与角度维度调制 |
| 文档版本 | v0.1 需求草案 |
| 生成日期 | 2026-04-28 |

说明：本文根据旧版 DOM 界面截图与产品描述整理。当前会话未读取到可检索的 GitHub 源码，因此“现有项目实现”章节按常见扫描软件分层给出接入点与接口形态，实际类名以仓库为准。

建议用途：产品评审、研发拆解、一期排期、二期 3D DOM 预留设计。

# 0. 结论摘要

◆ 一句话定义 DOM 是扫描前的 Z 轴管电流调制功能：系统在用户框选的扫描范围内生成 Position–mA 曲线，用户通过滑块约束 mA 范围，确认后扫描执行端按床码位置使用不同管电流，以实现剂量优化。

| 不是固定 mA 旧版 DOM 不是“整段扫描一个 mA”，而是每个床码位置可对应不同 mA。 | 一期只做 Z 轴 只实现沿扫描长度方向的调制；不做角度维度、双平片体型建模和器官保护。 | 以曲线为核心 UI 核心是曲线预览 + mA 范围滑块；技术核心是 DomConfig + mA profile。 |
| --- | --- | --- |

## 文档目录

| 章节 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旧版 DOM 功能说明 | 界面入口、控件含义、交互流程 |
| 2 | 功能本质与边界 | Z 轴剂量优化，与 3D DOM 的区别 |
| 3 | 一期范围定义 | 做什么、不做什么、二期预留 |
| 4 | 功能需求 | UI、状态、数据、执行、剂量联动 |
| 5 | 现有项目实现方案 | 模块落点、数据结构、算法、命令接入 |
| 6 | 测试验收与风险 | 用例、验收标准、待确认项 |

# 1. 旧版 DOM 功能说明

旧版扫描界面的扫描参数区存在 DOM 按钮。点击后弹出 DOM 对话框，主要由一个 Position–mA 曲线图、一个 mA 范围滑块、确认/取消按钮组成。用户在定位像上框选扫描范围后，DOM 图形以床码位置为横轴，以管电流 mA 为纵轴，展示扫描范围内不同位置的计划管电流。

## 1.1 旧版界面结构

图 1  旧版 DOM 截图与一期曲线语义示意

| 界面元素 | 一期理解与实现含义 |
| --- | --- |
| DOM 按钮 | 位于扫描参数区域，作为进入 Z 轴电流调制配置的入口。 |
| 曲线图 | 横轴 Position，表示定位像/扫描范围内的床码位置；纵轴 mA，表示计划管电流。 |
| 红色点 | 采样点或控制点，代表若干床码位置上的计划 mA 值。若旧版未支持拖动，一期默认只读展示。 |
| 绿色线 | 红点之间的插值或连接线，代表扫描过程中按位置执行的 mA profile。 |
| mA 滑块 | 用于设置允许电流范围或电流约束。拖动后，曲线应重新计算并限制在有效范围内。 |
| 确认/取消 | 确认写入当前扫描计划；取消或关闭不改变已保存配置。 |

## 1.2 旧版使用流程

用户完成定位像或打开已有定位像，并在定位像上框选本次扫描范围。

用户在扫描参数区点击 DOM 按钮，系统读取当前扫描范围的床码起点、终点和当前协议的 mA 约束。

系统生成一条 Position–mA 曲线，在弹窗中展示红点和绿色连线。

用户通过滑块调整 mA 范围，例如将可用范围限制为 50–80 mA。

系统重新计算/限幅曲线，并实时刷新图形。

用户点击确认后，DOM 配置写入当前扫描计划；扫描执行阶段按床码位置取对应 mA。

## 1.3 旧版功能输出

从产品和研发角度看，旧版 DOM 最终输出不是一张图片，而是一组随床码变化的 mA 点列。扫描执行端可通过查表或线性插值获得任意位置的目标 mA。

| 输出项 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 扫描范围 | 636.1–732.1 mm | 限制曲线横轴范围，作为曲线有效区间。 |
| mA 范围 | 50–80 mA | 约束曲线最小/最大管电流。 |
| mA profile | [{636.1,79}, {655.3,78}, ...] | 扫描时按床码位置执行的计划电流序列。 |
| 启用状态 | enabled=true | 区分固定 mA 扫描和 DOM 扫描。 |

# 2. 功能本质与边界

✓ 核心判断 旧版 DOM 的本质是“Z 轴 mA modulation”：在同一扫描序列内，沿扫描长度方向按 position 改变管电流。它不是 kV 推荐、不是剂量报告，也不是完整 3D 自动曝光控制。

## 2.1 与固定 mA 的区别

| 对比项 | 固定 mA | 旧版 DOM |
| --- | --- | --- |
| 参数形态 | 一个 mA 标量 | 一条 Position–mA 曲线 |
| 扫描执行 | 整段扫描使用同一 mA | 按床码位置查表/插值执行 mA |
| 剂量策略 | 通常按最厚或最差位置保证图像质量 | 需要高 mA 的位置提高，不需要的位置降低 |
| 用户认知 | 简单，但无法看到不同位置差异 | 可视化，便于模体验证和高级用户判断 |

## 2.2 一期算法语义

一期不需要实现 3D 角度调制。推荐将 DOM 抽象为：先在扫描范围内生成若干 position 采样点，再为每个采样点计算目标 mA，最后进行限幅和平滑。若项目已有旧版算法或底层接口，应优先复用；若需要新实现，可用定位像/模体沿 Z 轴的衰减代理值生成相对 mA。

| 阶段 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | scanRange、protocol mA、硬件 min/max mA、用户滑块 min/max mA、定位像/衰减代理值 |
| 处理 | 采样 position → 计算相对衰减 → 映射到 mA 区间 → clamp → smooth → preview |
| 输出 | DomConfig + profile 点列，写入当前 scan plan |
| 执行 | 扫描过程中基于当前床码位置对 profile 做查表/线性插值，得到目标 mA |

## 2.3 与二期 3D DOM 的区别

| 维度 | 一期：旧版 DOM | 二期：3D DOM 预留 |
| --- | --- | --- |
| 定位像要求 | 单定位像或已有扫描范围即可 | 通常需要双平片/双向定位像，用于估计患者横截面形状 |
| 调制维度 | Z 轴 position → mA | Z 轴 + 机架角度/投照方向 → mA |
| 用户参数 | mA 范围、曲线预览、确认 | 剂量等级、参考 mAs、图像质量目标、器官/部位策略 |
| 执行数据 | 一维 profile | 二维或三维调制表，随 position 和 angle 变化 |
| 一期处理 | 落地旧版能力 | 仅做数据结构和 UI 文案的扩展预留，不实现 |

# 3. 一期范围定义

## 3.1 In Scope：一期必须实现

| 范围 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 入口 | 扫描参数区域新增/恢复 DOM 按钮，点击打开 DOM 弹窗。 |
| 曲线展示 | 展示当前扫描范围内 Position–mA 曲线，横轴为床码位置，纵轴为 mA。 |
| mA 范围控制 | 提供双端滑块设置电流下限/上限，数值受协议和硬件能力约束。 |
| 曲线刷新 | 滑块变化、扫描范围变化、协议 mA 变化时，曲线刷新或失效重算。 |
| 确认保存 | 点击确认后，将 DomConfig 保存到当前扫描计划。 |
| 扫描执行 | 扫描控制侧能消费 DOM profile，并在扫描过程中按位置使用不同 mA。 |
| 可追溯 | 扫描计划、日志或调试信息中能看到 DOM 启用状态、范围和 profile 摘要。 |

## 3.2 Out of Scope：一期不做

| 不做项 | 说明 |
| --- | --- |
| 3D/角度调制 | 不根据机架角度改变 mA，不实现 angle 维度 profile。 |
| 双平片建模 | 不要求 AP/LAT 双定位像融合，不做横截面形状估计。 |
| 自动 kV 推荐 | kV 推荐与 mA 调制独立，一期不纳入 DOM。 |
| 器官保护策略 | 不做乳腺/眼晶体等器官角度降 mA。 |
| AI 解剖识别 | 不做器官/部位自动识别和个性化剂量计划。 |
| 复杂图像质量目标 | 不引入噪声指数、dose level、reference mAs 等现代 AEC 参数体系。 |

! 范围原则 一期目标不是重做竞品的智能 AEC，而是先把旧版“可视化 Z 轴 DOM”闭环迁移到当前项目：能打开、能看曲线、能调范围、能保存、能执行、能验证。

# 4. 功能需求

## 4.1 功能需求列表

| ID | 需求 | 说明 | 优先级 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DOM-001 | DOM 入口 | 扫描参数区显示 DOM 按钮；当前序列/协议支持时可点击，不支持时置灰并有提示。 | P0 | 可在支持协议中打开弹窗；不支持协议置灰。 |
| FR-DOM-002 | 读取扫描范围 | 弹窗打开时读取定位像框选的起止床码，横轴仅显示该范围。 | P0 | 修改扫描范围后横轴同步变化或提示重算。 |
| FR-DOM-003 | 曲线生成 | 根据扫描范围和 mA 范围生成 position–mA 点列，并显示红点/绿线。 | P0 | 所有点在范围内，按 position 升序。 |
| FR-DOM-004 | mA 双端滑块 | 支持设置 DOM 最小/最大 mA，数值受硬件和协议限制。 | P0 | min < max；非法值不可确认。 |
| FR-DOM-005 | 实时预览 | 滑块变化后曲线实时刷新，必要时同步 planned dose。 | P1 | 拖动后 200ms 内可见曲线变化；无卡顿。 |
| FR-DOM-006 | 确认保存 | 点击确认写入当前扫描计划，并在扫描参数区显示 DOM 已启用状态。 | P0 | 关闭重开仍能看到已保存配置。 |
| FR-DOM-007 | 取消不保存 | 点击取消/关闭不改变上一次确认的配置。 | P0 | 修改后取消，再打开恢复原配置。 |
| FR-DOM-008 | 扫描命令扩展 | 扫描命令携带 DomConfig/profile，执行端使用 profile。 | P0 | 模拟扫描能看到不同 position 的 mA。 |
| FR-DOM-009 | 配置失效规则 | 扫描范围、定位像、协议关键参数变化后，DOM 配置标记为需重算。 | P0 | 变化后给出提示，不 silently 使用旧曲线。 |
| FR-DOM-010 | 日志与调试 | 记录 DOM enabled、range、min/max mA、profile 摘要和执行状态。 | P1 | 可用于模体试验复盘。 |

## 4.2 UI 状态与交互规则

| 状态 | 行为 |
| --- | --- |
| 未配置 | DOM 按钮正常显示；弹窗首次打开按当前协议生成默认曲线。 |
| 已配置 | DOM 按钮可增加“已启用”视觉状态；弹窗打开时加载已确认的 profile。 |
| 需重算 | 当扫描范围/定位像/关键参数变化后，按钮显示提示；进入弹窗后重新生成或提示用户确认重算。 |
| 不可用 | 无定位像、无有效扫描范围、协议不支持动态 mA、硬件不支持时，按钮置灰并说明原因。 |
| 扫描中 | 扫描开始后冻结 DOM 配置，不允许修改当前执行中的 profile。 |

## 4.3 参数校验规则

用户设置的 min mA、max mA 必须落在硬件允许范围和协议允许范围内。

min mA 必须小于 max mA；若支持等值，可退化为固定 mA，但建议一期不开放。

profile 中所有 mA 必须经过 clamp，最终不低于 min mA、不高于 max mA。

profile 点列必须按 position 升序，且覆盖扫描范围起点和终点。

若硬件对 mA 变化速率有要求，需要在服务层做平滑或相邻点差值限制。

扫描范围变化后，旧 profile 不可直接沿用，必须重算或提示用户确认。

# 5. 现有项目实现方案

以下方案按常见 CT 扫描软件分层描述。由于当前会话未能读取 GitHub 仓库源码，模块名采用建议命名；接入时请将这些模块映射到实际项目中的 ScanParameter、ScanPlan、Protocol、Dose、ScanCommand、ScannerControl 等类或文件。

## 5.1 模块落点

图 2  一期 DOM 在现有项目中的模块落点建议

| 层级 | 建议模块/关键词 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| UI 层 | ScanParameterPanel / DomButton / DomDialog / DomChart / DomRangeSlider | 展示入口、曲线、滑块和确认/取消行为。 |
| 状态层 | ScanParamViewModel / ScanPlanStore | 管理 DOM 当前状态、已确认状态、脏状态和失效状态。 |
| 领域服务 | DomProfileService / DomCalculator | 根据扫描范围和 mA 约束生成/更新 profile。 |
| 数据模型 | ScanPlan / Protocol / DomConfig | 在当前扫描计划中保存 DOM 配置和点列。 |
| 剂量估算 | DoseEstimateService | 如果项目已有 planned CTDI/DLP，DOM 变化后触发重算。 |
| 命令构建 | ScanCommandBuilder | 将 DomConfig 序列化为扫描执行端可消费的数据。 |
| 执行层 | ScannerControl / GeneratorControl | 按当前床码 position 查询/插值 mA 并下发。 |

## 5.2 数据结构建议

一期建议不要把 DOM 曲线拆散保存在多个 UI 控件状态中，而应作为 ScanPlan 的一个明确子对象保存。这样扫描执行、剂量估算、协议保存和日志都能使用同一份数据。

DomConfig { enabled: boolean; mode: "Z_AXIS"; // 一期固定为 Z 轴 DOM minMa: number; // 用户滑块下限 maxMa: number; // 用户滑块上限 scanStartPosition: number; // 床码起点，单位 mm scanEndPosition: number; // 床码终点，单位 mm points: DomPoint[]; // 按 position 升序排列 source: "LOCALIZER" ¦ "LEGACY" ¦ "MANUAL"; version: 1; status: "DRAFT" ¦ "CONFIRMED" ¦ "STALE"; } DomPoint { position: number; // 床码位置，单位 mm ma: number; // 该位置计划使用的管电流 }

## 5.3 数据流与交互流

图 3  一期 DOM 交互与数据流

## 5.4 曲线生成算法建议

一期算法应保持简单、可解释、可测试，并与旧版行为一致。若底层已有 DOM 计算接口，应优先调用旧接口；若没有，可按以下方式实现最小可用版本。

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| Step 1：采样 | 在 scanStartPosition 与 scanEndPosition 之间按固定点数或固定间距生成 position 列表。旧版截图约为 6 个可视采样点，实际执行可更密。 |
| Step 2：获得衰减代理值 | 从定位像中取扫描范围对应的投影/ROI 信息，计算每个 position 的相对衰减值。若一期暂取不到衰减，可先使用旧版接口或退化为固定 mA 曲线。 |
| Step 3：归一化映射 | 将衰减代理值归一化到 0–1，再映射到用户设置的 minMa–maxMa。衰减越大，mA 越高。 |
| Step 4：限幅和平滑 | 对每个 mA 做 clamp，并按硬件要求做平滑，避免相邻点变化过陡。 |
| Step 5：插值执行 | 扫描过程中根据当前 position 在线性插值获得目标 mA；也可在扫描前预生成更密的执行表。 |

推荐伪公式： normalized = normalize(attenuation(position)); ma = clamp(minMa + normalized × (maxMa - minMa), minMa, maxMa)。

## 5.5 命令与执行接入

| 阶段 | 实现要求 |
| --- | --- |
| 命令构建前 | ScanPlan 中必须已有 CONFIRMED 的 DomConfig；若为 STALE，应阻止扫描或要求重算。 |
| 命令内容 | 扫描命令携带 enabled、mode、minMa、maxMa、profile 点列、扫描范围和版本号。 |
| 执行策略 | 执行端可采用 position 查表/线性插值；若底层只支持离散表，则命令构建时将 profile 重采样。 |
| 冻结规则 | 扫描开始后冻结本次 DomConfig；UI 修改只能影响下一次扫描。 |
| 日志 | 记录每次扫描使用的 DOM 摘要：点数、mA min/max、position min/max、是否启用。 |

## 5.6 项目接入排查关键词

在 GitHub 仓库中建议优先搜索以下关键词定位代码落点：

| ScanParameter | ScanParam | Protocol | ScanPlan |
| --- | --- | --- | --- |
| Localizer | Scout | ScanRange | TablePosition |
| CouchPosition | mA | tubeCurrent | Dose |
| CTDI | DLP | ScanCommand | GeneratorControl |
| ExposureControl | DynamicMA | DOM |  |

## 5.7 推荐开发拆分

| 任务 | 名称 | 内容 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 代码落点确认 | 定位扫描参数面板、扫描计划模型、扫描命令构建、执行控制层。 | 0.5–1d |
| T2 | 数据模型扩展 | 新增 DomConfig/DomPoint，接入 ScanPlan 序列化和状态管理。 | 1d |
| T3 | DOM 弹窗 UI | 实现曲线图、mA 双端滑块、确认/取消、状态提示。 | 2–3d |
| T4 | Profile 服务 | 实现采样、映射、限幅、平滑、插值和单元测试。 | 2d |
| T5 | 扫描命令接入 | ScanCommandBuilder 序列化 profile，执行端消费并模拟验证。 | 2–3d |
| T6 | 剂量/日志联动 | 触发 planned dose 更新，增加日志和调试信息。 | 1–2d |
| T7 | 模体验证 | 使用不同厚度/分段模体验证不同位置不同 mA。 | 1–2d |

# 6. 测试验收与风险

## 6.1 验收标准

| 验收维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能闭环 | 用户能从扫描参数进入 DOM，看到曲线，调整 mA 范围，确认后保存，再次打开能恢复。 |
| 数据正确 | DomConfig 保存的扫描范围、mA 范围、profile 点列与 UI 一致。 |
| 执行正确 | 模拟或真实模体扫描时，不同床码位置可观察到不同目标 mA。 |
| 安全边界 | 非法范围、无定位像、扫描范围变化、协议不支持等场景有明确提示或禁止扫描。 |
| 兼容性 | 关闭 DOM 时原有固定 mA 扫描行为不受影响。 |
| 可追溯 | 扫描日志/调试信息能复盘本次 DOM 参数。 |

## 6.2 测试用例建议

| ID | 场景 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DOM-001 | 默认打开 | 有定位像和有效扫描范围时打开 DOM | 横轴范围与扫描范围一致，曲线正常显示 |
| TC-DOM-002 | 滑块调整 | 将 mA 范围从 30–300 调为 50–80 | 曲线全部落在 50–80 mA 内，图形刷新 |
| TC-DOM-003 | 取消 | 调整滑块后点击取消 | ScanPlan 中 DOM 配置不变化 |
| TC-DOM-004 | 确认 | 调整后点击确认并重开弹窗 | 配置保留，曲线与上次确认一致 |
| TC-DOM-005 | 扫描范围变化 | 确认 DOM 后修改定位像框选范围 | DOM 标记为需重算或自动重算 |
| TC-DOM-006 | 无定位像 | 无定位像或无扫描范围时点击 DOM | 按钮置灰或弹窗提示不可用原因 |
| TC-DOM-007 | 执行插值 | 模拟 position 位于两个采样点之间 | 返回线性插值后的 mA，且不越界 |
| TC-DOM-008 | 模体验证 | 扫描沿 Z 轴厚度变化的模体 | 日志或设备读数显示 position mA 随位置变化 |

## 6.3 风险与待确认项

| 风险/待确认项 | 说明 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 滑块语义 | 旧版滑块到底是“mA 上下限”、还是“基准 mA / 最大 mA”控制，需要用旧版行为或源码确认。 | 先按上下限实现，并在文案中称为“mA 范围”；若源码确认不同，再改计算服务，不影响 UI 主体。 |
| 红点是否可编辑 | 截图看不出红点是否支持拖动。 | 一期默认只读展示；若旧版支持手动拖动，可作为增强项追加。 |
| 底层执行能力 | 扫描控制是否支持实时 mA 变化或离散 profile 表。 | 先确认命令协议；如只支持离散表，在命令构建层重采样。 |
| 剂量估算联动 | planned CTDI/DLP 是否需要随 DOM 更新。 | 若现有项目已有剂量估算模块，触发重算；若没有，一期先记录 profile 摘要。 |
| 硬件变化速率 | mA 相邻点变化过快可能超过发生器响应能力。 | DomProfileService 增加平滑和最大斜率限制。 |
| 协议保存策略 | DOM 配置保存到当前 scan plan 还是协议模板。 | 一期建议只保存到当前扫描计划；是否保存为协议模板由产品另行确认。 |

## 6.4 二期 3D DOM 预留

一期虽然只实现 Z 轴 profile，但数据结构建议保留 mode/version 字段，避免二期 3D DOM 时大面积改造。二期可能需要将 DomPoint 扩展为 DomSample(position, angle, ma) 或按 position 存储角度 mA 数组。

| 预留点 | 说明 |
| --- | --- |
| mode 字段 | 一期固定 Z_AXIS；二期可扩展为 Z_AXIS、XYZ_3D、ORGAN_PROTECTION 等。 |
| version 字段 | 一期 version=1；二期升级命令格式时保持兼容。 |
| profile 表 | 一期为一维点列；二期可扩展为二维表或分层对象。 |
| UI 文案 | 一期标题可保留 DOM；高级设置中可注明“Z轴调制”。二期再引入“3D DOM”。 |

# 附录 A：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| DOM | Dose Optimization / Dose Modulation 的项目内简称。本文中特指旧版 Z 轴管电流调制功能。 |
| Position / 床码 | 扫描床在 Z 轴方向的位置坐标，作为 DOM 曲线横轴。 |
| mA | X 射线管电流。mA 越高，同等条件下光子数和剂量越高，图像噪声通常越低。 |
| mA profile | 一组 {position, ma} 点列，描述不同床码位置的计划管电流。 |
| Z 轴调制 | 只沿扫描长度方向调节 mA，不随机架角度变化。 |
| 3D DOM | 二期能力：结合双平片/体型估计，在位置和角度维度上进行 mA 调制。 |

# 附录 B：建议评审问题

旧版 DOM 滑块的真实语义是否确认：上下限、最大值，还是基准电流？

旧版红点是否可拖动编辑？若可以，一期是否要完全复刻？

当前项目底层扫描控制命令是否支持 profile 点列？点数、采样间距、更新频率限制是多少？

定位像衰减代理值从哪个模块取得？是否已有现成接口？

DOM 配置是否需要随协议模板保存，还是仅保存到当前扫描计划？

planned CTDI/DLP 是否必须在滑块拖动时实时更新？

→ 推荐下一步 先从 GitHub 仓库中确认四个落点：扫描参数 UI、ScanPlan 数据模型、扫描命令构建、执行端 mA 控制。确认后即可把本文第 5.7 节拆成开发任务进入一期实现。