测试报告

武汉项目-图像处理服务异常

测试对象：胸部协议 · 胸腹体模 · 图像生成与查看链路

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 报告编号 | WUH-IMG-OUTAGE-20260805-01 |
| 测试日期 | 2026-08-05 |
| 测试数据 | 胸腹体模；不涉及真实受检者或临床诊断 |
| 本轮结论 | 未复现“宕机导致扫描不出图”现象；现有截图显示图像已生成并可查看 |
| 总体状态 | 开放：需以多轮测试累计证据，不作为最终故障关闭结论 |

重要说明 本报告记录体模测试事实。现场问题是否存在、服务是否发生宕机以及根因归属，均不能仅根据本次未复现结果作出否定或确认。扫描参数与图像仅用于系统测试和界面验证，不构成临床扫描建议、剂量计算或安全放行依据。

1. 测试目的与判定原则

本次测试用于在胸腹体模条件下，沿胸部协议完成定位、扫描范围设置、扫描执行及图像查看流程，以观察武汉图像处理项目在本轮运行中是否出现“扫描完成后无图像生成或无图像显示”的现场现象。

| 判定项 | 本轮判定口径 |
| --- | --- |
| 复现成功 | 在已确认图像处理服务不可用的条件下，完成扫描后无可用图像生成/加载。 |
| 未复现 | 扫描后可进入成像视图并显示横断面图像；如可进一步显示 MPR 或三维视图，应记录为本轮未复现。 |
| 证据不足 | 未保存服务状态、错误码、时间戳或图像结果状态，无法区分服务异常、传输异常、前端加载异常或其他因素。 |
| 本轮适用结论 | 未复现；不代表现场问题已消失，也不构成缺陷关闭依据。 |

2. 测试范围与边界

| 范围 | 本轮内容 |
| --- | --- |
| 包含 | 协议选择、体位/进床方向选择、定位扫描、扫描范围设置、螺旋扫描执行、横断面图像查看、MPR 查看、三维视图查看。 |
| 不包含 | 真实受检者扫描、临床图像质量评价、诊断结论、剂量确认、设备安全放行或对现场宕机根因的最终判定。 |

附录 C：持续测试记录总表（每次测试一行）

填写规则：每完成一次体模测试即新增一行；协议名称、参数、服务状态和结果必须按实际记录。第 1 次已根据现有截图预填，未采集的信息明确标注“未记录”。

| 轮次 | 日期/时间 | 实际协议 （名称/版本） | 体模/体位/方向 | 扫描参数 （mA、kV、层厚、螺距、FOV、范围、矩阵等） | 图像处理服务状态 / 告警或错误码 | 扫描及图像结果 | 证据编号 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 次 | 2026-08-05 09:55–10:06 | Pleural_AortaCTA 版本未记录 | 胸腹体模 仰卧；头先进 | 定位：mA 30、120 kV； 界面另见：mA 100、120 kV； 层厚 0.6 mm；螺距 0.9； FOV 497 mm；范围 333 mm； 512×512。 | 未记录服务健康状态、 错误码或服务日志。 | 未复现不出图。 约 555 幅；轴位、 MPR、三维视图可显示。 | 图 1–10。 本轮为初始记录， 非最终问题结论。 |
| 第 2 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 3 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 4 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 5 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 6 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 7 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 8 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 9 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 10 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 11 次 |  |  |  |  |  |  |  |

汇总结论填写建议：仅在完成约定轮次并审查异常轮次的日志、截图/录屏和服务状态后，才可形成项目级结论。