## Sheet1
Part | ProtocolName | Age Group | Anatomical region | Density | Patient weight (kg) | Scan type | length （mm） | Surview FOV (mm) | Collimation | Pitch | Rot time (s) | Kv | mAs | mA | Increment (mm) | cycles | DOM | CTDIvol （mGy） | CTDI phantom size（cm） | DLP (mGy*cm) | Dose report CTDIvol value (mGy) | Dose report DLP value (mGy*cm) | Recon FOV (mm) | Slice thickness (mm) | Image increment (mm) | Filter | Matrix | WindowWidth | WindowCenter | X_Center | Y_Center | MetalReduction | mARef | AF | origin/custom
Head | Brain | Adult | Brain | ST | 50-90 | Helical | 165 | 500 | 32×0.6 | 0.5 | 1 | 120 | 430 | 215 | N/A | N/A | 0 | 59.4 | 16 | 1168.5 | 80 | 1320 | 250 | 5 | 5 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B | Adult | Brain | Bone | 50-90 | Helical | 165 | 500 | 32×0.6 | 0.5 | 1 | 120 | 430 | 215 | N/A | N/A | 0 | 59.4 | 16 | 1168.5 | 80 | 1320 | 250 | 5 | 5 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain AX_2.4 | Adult | Brain | ST | 50-90 | Axial | 173 | 500 | 32×0.6 | N/A | 2 | 120 | 400 | 200 | 19.2 | 9 | 0 | 55.2 | 16 | 955 | 80 | 1390 | 250 | 2.4 | 2.4 | Brain | 512 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B AX_2.4 | Adult | Brain | Bone | 50-90 | Axial | 173 | 500 | 32×0.6 | N/A | 2 | 120 | 400 | 200 | 19.2 | 9 | 0 | 55.2 | 16 | 955 | 80 | 1390 | 250 | 2.4 | 2.4 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_AX_4.5 | Adult | Brain | ST | 50-90 | Axial | 173 | 500 | 32×0.6 | N/A | 2 | 120 | 400 | 200 | 19.2 | 9 | 0 | 55.2 | 16 | 955 | 80 | 1390 | 250 | 4.8 | 4.8 | Brain | 512 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_AX_4.5 | Adult | Brain | Bone | 50-90 | Axial | 173 | 500 | 32×0.6 | N/A | 2 | 120 | 400 | 200 | 19.2 | 9 | 0 | 55.2 | 16 | 955 | 80 | 1390 | 250 | 4.8 | 4.8 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| S/F/O | Adult | Sinuses | ST | 50-90 | Helical | 98 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 223 | 290 | N/A | N/A | 1 | 35 | 16 | 343 | 80 | 790 | 220 | 2 | 2 | S2 | 512 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| S/F/O_B | Adult | Sinuses | Bone | 50-90 | Helical | 98 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 223 | 290 | N/A | N/A | 1 | 35 | 16 | 343 | 80 | 790 | 220 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Dental | Adult | Maxilla | Bone | 50-90 | Helical | 98 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 217 | 130 | N/A | N/A | 0 | 29.9 | 16 | 293 | 80 | 790 | 200 | 0.6 | 0.6 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| IAC | Adult | IAC | Bone | 50-90 | Helical | 48 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 333 | 200 | N/A | N/A | 0 | 46 | 16 | 220.8 | 80 | 390 | 200 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| IAC0-6yrs | Child | IAC | Bone | 20-30 | Helical | 48 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 258 | 155 | N/A | N/A | 0 | 35.7 | 16 | 171.4 | 60 | 290 | 200 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| IAC6yrs+ | Child | IAC | Bone | 40-50 | Helical | 48 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 300 | 180 | N/A | N/A | 0 | 41.4 | 16 | 198.7 | 80 | 390 | 200 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_AX_0-18m | Infant | Brain | ST | ＜10 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 192 | 192 | 19.2 | 7 | 0 | 26.5 | 16 | 357.8 | 50 | 680 | 200 | 2.4 | 2.4 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_AX_0-18m | Infant | Brain | Bone | ＜10 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 192 | 192 | 19.2 | 7 | 0 | 26.5 | 16 | 357.8 | 50 | 680 | 200 | 2.4 | 2.4 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_AX_18m-6y | Child | Brain | ST | 20-30 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 205 | 205 | 19.2 | 7 | 0 | 32.1 | 16 | 433.4 | 60 | 810 | 200 | 2.4 | 2.4 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_AX_18m-6y | Child | Brain | Bone | 20-30 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 205 | 205 | 19.2 | 7 | 0 | 32.1 | 16 | 433.4 | 60 | 810 | 200 | 2.4 | 2.4 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_AX_6yrs+ | Child | Brain | ST | 40-50 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 235 | 235 | 19.2 | 7 | 0 | 36.8 | 16 | 496.8 | 60 | 810 | 200 | 2.4 | 2.4 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_AX_6yrs+ | Child | Brain | Bone | 40-50 | Axial | 135 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 235 | 235 | 19.2 | 7 | 0 | 36.8 | 16 | 496.8 | 60 | 810 | 200 | 2.4 | 2.4 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_0-18m | Infant | Brain | ST | ＜10 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 192 | 115 | N/A | N/A | 0 | 26.5 | 16 | 318 | 50 | 600 | 200 | 3 | 3 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_0-18m | Infant | Brain | Bone | ＜10 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 192 | 115 | N/A | N/A | 0 | 26.5 | 16 | 318 | 50 | 600 | 200 | 3 | 3 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_18m-6y | Child | Brain | ST | 20-30 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 233 | 140 | N/A | N/A | 0 | 32.2 | 16 | 386.4 | 60 | 720 | 200 | 3 | 3 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_18m-6y | Child | Brain | Bone | 20-30 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 233 | 140 | N/A | N/A | 0 | 32.2 | 16 | 386.4 | 60 | 720 | 200 | 3 | 3 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_6yrs+ | Child | Brain | ST | 40-50 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 267 | 160 | N/A | N/A | 0 | 36.8 | 16 | 441.6 | 60 | 720 | 200 | 3 | 3 | Brain | 512 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain_B_6yrs+ | Child | Brain | Bone | 40-50 | Helical | 120 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 120 | 267 | 160 | N/A | N/A | 0 | 36.8 | 16 | 441.6 | 60 | 720 | 200 | 3 | 3 | Bone2 | 512 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| S/F/O_0-6y | Child | Sinuses | Sinuses | 20-30 | Helical | 100 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 167 | 100 | N/A | N/A | 0 | 14.5 | 16 | 145 | 45 | 450 | 140 | 2 | 2 | S3 | 512 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| S/F/O_6yrs+ | Child | Sinuses | Sinuses | 40-50 | Helical | 100 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 225 | 135 | N/A | N/A | 0 | 19.6 | 16 | 196 | 45 | 450 | 140 | 2 | 2 | S3 | 512 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain/cervical | Adult | Brain/cervical spine | ST | 50-90 | Helical | 305 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 196 | 255 | N/A | N/A | 1 | 30.7 | 16 | 936.4 | 80 | 2440 | 250 | 5 | 5 | Brain | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Brain/cervical_B | Adult | Brain/cervical spine | Bone | 50-90 | Helical | 305 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 196 | 255 | N/A | N/A | 1 | 30.7 | 16 | 936.4 | 80 | 2440 | 250 | 5 | 5 | Bone2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| QA_Adult | Adult | Water Phantom | ST | 50-90 | Axial | 19.2 | 200 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 200 | 200 | 19.2 | N/A | 0 | 27.6 | 16 | 53 | 80 | 160 | 200 | 9.2 | 9.2 | S2 | 512 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| QA_Child | Child | Water Phantom | ST | 50-90 | Axial | 19.2 | 200 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 100 | 100 | 19.2 | N/A | 0 | 13.8 | 16 | 26.5 | 80 | 160 | 200 | 9.2 | 9.2 | S2 | 512 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
Neck | Neck | Adult | Neck | ST | 50-90 | Helical | 300 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 120 | 282 | 310 | N/A | N/A | 1 | 25 | 32 | 750 | 80 | 2400 | 250 | 3 | 3 | S2 | 512 | 350 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_0-6yrs | Child | Neck | Bone | 20-30 | Helical | 197.5 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 171 | 188 | N/A | N/A | 0 | 8 | 32 | 158 | 30 | 600 | 200 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_6yrs+ | Child | Neck | Bone | 40-50 | Helical | 197.5 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 245 | 269 | N/A | N/A | 0 | 12.2 | 32 | 241 | 40 | 790 | 200 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_0-18m | Infant | cervical spine | Bone | ＜10 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 142 | 85 | N/A | N/A | 0 | 6.7 | 32 | 100.5 | 25 | 380 | 180 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_18m-3y | Child | cervical spine | Bone | 20-30 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 170 | 102 | N/A | N/A | 0 | 8 | 32 | 120 | 25 | 380 | 180 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_3-8y | Child | cervical spine | Bone | 30-40 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 170 | 102 | N/A | N/A | 0 | 8 | 32 | 120 | 30 | 450 | 180 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Neck_8yrs+ | Child | cervical spine | Bone | 50-60 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.6 | 1 | 100 | 303 | 182 | N/A | N/A | 0 | 14.3 | 32 | 214.5 | 40 | 600 | 180 | 1 | 1 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
Chest | Chest | Adult | Chest | ST | 50-90 | Helical | 348 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 171 | 222 | N/A | N/A | 1 | 14.3 | 32 | 497.6 | 50 | 1740 | 350 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| C/A/P | Adult | Trunk | ST | 50-90 | Helical | 516 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 1032 | 50 | 2580 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_PE | Adult | Chest | ST | 50-90 | Helical | 348 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 171 | 222 | N/A | N/A | 1 | 14.3 | 32 | 497.6 | 50 | 1740 | 350 | 2 | 2 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_0-10kg | Infant | Chest | ST | ＜10 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 100 | 85 | 80 | N/A | N/A | 0 | 4 | 32 | 60 | 10 | 150 | 180 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_10-30kg | Child | Chest | ST | 20-30 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 100 | 107 | 100 | N/A | N/A | 0 | 5 | 32 | 75 | 10 | 150 | 250 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_30-50kg | Child | Chest | ST | 40-50 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 100 | 171 | 160 | N/A | N/A | 0 | 8 | 32 | 120 | 15 | 230 | 300 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_50-70kg | Child | Chest | ST | 50-60 | Helical | 200 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 100 | 213 | 200 | N/A | N/A | 0 | 10 | 32 | 200 | 20 | 400 | 360 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_70-90kg | Child | Chest | ST | 70-90 | Helical | 249 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 144 | 135 | N/A | N/A | 0 | 12 | 32 | 298.8 | 25 | 630 | 420 | 3 | 3 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Chest_4D | Adult | Chest | ST | 50-90 | 4D | 326 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 120 | 120 | 19.2 | 17 | 0 | 60.2 | 32 | 1962.5 | 50 | 1630 | 420 | 4.8 | 4.8 | Lung2 | 512 | 1500 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | origin
Spine | Cervical spine | Adult | cervical/thoracic spine | Bone | 50-90 | Helical | 250 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 120 | 204 | 224 | N/A | N/A | 1 | 17 | 32 | 425 | 50 | 1250 | 200 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| T/L/S | Adult | Thoracic/lumbar spine | Bone | 50-90 | Helical | 300 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 154 | 200 | N/A | N/A | 1 | 15.2 | 32 | 456 | 50 | 1500 | 200 | 3 | 3 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| T/L/S_0-18m | Infant | Thoracic/lumbar spine | Bone | ＜10 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 80 | 75 | N/A | N/A | 0 | 6.7 | 32 | 100.5 | 25 | 380 | 200 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| T/L/S_18m-3y | Child | Thoracic/lumbar spine | Bone | 20-30 | Helical | 200 | 500 | 32×0.6 | 0.1 | 1 | 120 | 1000 | 100 | N/A | N/A | 0 | 8.9 | 32 | 178 | 25 | 500 | 200 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| T/L/S_3-8y | Child | Thoracic/lumbar spine | Bone | 40-50 | Helical | 200 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 133 | 125 | N/A | N/A | 0 | 11.4 | 32 | 228 | 30 | 600 | 220 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| T/L/S_8yrs+ | Child | Thoracic/lumbar spine | Bone | 50-60 | Helical | 250 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 160 | 150 | N/A | N/A | 0 | 13.4 | 32 | 335 | 40 | 1000 | 220 | 2 | 2 | Bone2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| IVD | Adult | Intervertebral disc | Bone | 50-90 | Axial | 39 | 500 | 32×0.6 | N/A | 1 | 120 | 180 | 180 | 19.2 | 2 | 0 | 15 | 32 | 58.5 | 50 | 200 | 200 | 2.4 | N/A | S2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
Abdomen | Abdomen | Adult | Abdomen | ST | 50-90 | Helical | 399 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 798 | 50 | 2000 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Colon | Adult | Abdomen | ST | 50-90 | Helical | 399 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 798 | 50 | 2000 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Aorta | Adult | Aorta | ST | 50-90 | Helical | 1000 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 169 | 220 | N/A | N/A | 1 | 14.14 | 32 | 1414 | 50 | 5000 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Trunk | Adult | Abdomen | ST | 50-90 | Helical | 399 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 798 | 50 | 2000 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Liver | Adult | Liver | ST | 50-90 | Helical | 348 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 696 | 50 | 1740 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Pancreas | Adult | Pancreas | ST | 50-90 | Helical | 348 | 500 | 32×0.6 | 1.3 | 1 | 120 | 226 | 294 | N/A | N/A | 1 | 20 | 32 | 696 | 50 | 1740 | 350 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| A/P/_0-10kg | Infant | Abdomen | ST | ＜10 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 149 | 164 | N/A | N/A | 0 | 7 | 32 | 105 | 10 | 150 | 180 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| A/P/_10-30kg | Child | Abdomen | ST | 20-30 | Helical | 150 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 191 | 210 | N/A | N/A | 0 | 9 | 32 | 135 | 20 | 300 | 250 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| A/P/_30-50kg | Child | Abdomen | ST | 40-50 | Helical | 199.5 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 120 | 144 | 158 | N/A | N/A | 0 | 12 | 32 | 239.4 | 25 | 500 | 300 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| A/P/_50-70kg | Child | Abdomen | ST | 50-60 | Helical | 249 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 120 | 180 | 198 | N/A | N/A | 0 | 15 | 32 | 373.5 | 40 | 1000 | 300 | 3 | 3 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| A/P/_70-90kg | Child | Abdomen | ST | 70-90 | Helical | 348 | 500 | 32×0.6 | 1.1 | 1 | 120 | 225 | 248 | N/A | N/A | 0 | 20 | 32 | 696 | 40 | 1400 | 300 | 5 | 5 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Abdomen_QA_Adult | Adult | Abdomen | ST | 50-90 | Helical | 150 | 500 | 32×0.7 | 0.938 | 1 | 120 | 200 | 190 | N/A | N/A | 0 | 16.9 | 32 | 253.5 | 40 | 600 | 300 | 5 | 5 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Abdomen_QA_Child | Child | Abdomen | ST | 50-90 | Helical | 150 | 500 | 32×0.8 | 0.938 | 1 | 120 | 100 | 94 | N/A | N/A | 0 | 8.4 | 32 | 126 | 25 | 380 | 300 | 5 | 5 | S2 | 512 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
Limbs | Knee | Adult | Knee | Bone | 50-90 | Helical | 198 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 128 | 120 | N/A | N/A | 1 | 10.7 | 32 | 211.9 | 50 | 990 | 300 | 2 | 2 | S2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Limbs | Adult | Limbs | Bone | 50-91 | Helical | 200 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 120 | 117 | 110 | N/A | N/A | 1 | 9.8 | 32 | 196 | 50 | 1000 | 150 | 2 | 2 | S2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | origin
| Shoulder/Pelvis | Adult | Shoulder/Pelvis | Bone | 50-92 | Helical | 198 | 500 | 32×0.6 | 0.938 | 1 | 140 | 277 | 260 | N/A | N/A | 1 | 35.1 | 32 | 695 | 50 | 990 | 400 | 2 | 2 | S2 | 512 | 4000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | origin