CT控制软件UI通信协议

记录编号：

| 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 项目负责人 | 刘岿 |  |
| 活动 | 签名/日期 | 部门/职务 |
| 编制 | 田大伟 | 研发部/高级软件工程师 |
| 审核 | 李达 | 研发部/软件工程师 |
|  | 刘军 | 研发部/软件工程师 |
|  | 夏朝 | 研发部/软件工程师 |
| 批准 | 刘岿 | 研发部/项目经理 |
| 日期 |  |  |

修改历史记录

| 版本 | 编写人 | 更改内容 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 田大伟 | 首次发布 |  |

- 1. 术语和缩写

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| UPC | 扫描控制PC |
| UCB | 固定部控制板 |
| RCB | 旋转部控制板 |
| HV | 高压 |
| DMS | 数据采集/管理模块 |
| Acq | 数据采集系统 |
| Recon | 建像系统 |
| Fw | 固件系统 |
| Sw | 软件系统 |
| Tube | 球管 |
| Collimator | 准直器 |
| Static | 静采 |
| Scout | 平片 |
| Axial | 断层 |
| Helical | 螺旋 |

- 2. 依据文件

| 文档名称 | DHF编号及版本 |
| --- | --- |
| 软件测试计划 | XXXXXX（文档编号）- A（版本） |
| 软件需求规格书 | XXXXXX（文档编号）- A（版本） |
| 软件详细设计规格书 | XXXXXX（文档编号）- A（版本） |

- 3. 目的

# UI软件与CT扫描控制软件之间的通信规则和指令协议的定义。

- 4. 前言：

  - 在使用该文档的时候，要注意通信对象的利用，主要用于UI(后端)与SCU扫描工作流之间的消息通信，利用WebSocket的通信方式，UI(后端)客户端SCU服务端，指令格式采用Json文件的格式。

- 5. 通信方式

  - 指令采用一问一答的方式，具有超时时间管理。

# 每条指令下发,如果成功返回:对应的完成指令;如果失败返回:固定的ErrorCode指令。Ack可用于心跳和指令响应超时管理(暂不支持)。

- 6. UI指令集

UI相关交互指令如下所示:

//<-模式切换->

UI_CMD_WorkMode_REQ                         = 0x01,      //模式切换请求

UI_CMD_WorkMode_RSP                         = 0x02,      //模式切换完成

//<-激光灯控制->

UI_CMD_LaserCtrl_REQ                        = 0x03,      //激光灯控制请求

UI_CMD_LaserCtrl_RSP                        = 0x04,      //激光灯控制完成

//<-激光灯查询->

UI_CMD_LaserQuery_REQ                       = 0x05,      //激光灯查询请求

UI_CMD_LaserQuery_RSP                       = 0x06,      //激光灯查询响应

//<-开机控制->

UI_CMD_PowerON_REQ                          = 0x07,      //开机控制请求

UI_CMD_PowerON_RSP                          = 0x08,      //开机完成

//<-关机控制->

UI_CMD_PowerOFF_REQ                         = 0x09,      //关机控制请求

UI_CMD_PowerOFF_RSP                         = 0x0A,      //关机完成

//<-扫描Start控制->

UI_CMD_ScanStart_REQ                        = 0x0B,      //扫描Start请求

UI_CMD_ScanEnd_RSP                          = 0x0C,      //扫描完成

UI_CMD_ScanStatus_RSP                       = 0x0D,      //扫描状态响应

//<-扫描Resume请求->

UI_CMD_ScanResume_REQ                       = 0x0E,      //扫描Resume请求

UI_CMD_ScanResume_RSP                       = 0x0F,      //扫描Resume完成

//<-扫描Abort请求->

UI_CMD_ScanAbort_REQ                        = 0x10,      //扫描Abort请求

UI_CMD_ScanAbort_RSP                        = 0x11,      //扫描Abort完成

//<-扫描序列退出请求->

UI_CMD_ScanEndExam_REQ                      = 0x12,      //EndExam请求

UI_CMD_ScanEndExam_RSP                      = 0x13,      //EndExam完成

//<-离线重建->

UI_CMD_OfflineRecon_REQ                     = 0x14,      //离线重建请求

UI_CMD_OfflineRecon_RSP                     = 0x15,      //离线重建完成

//<-WarmUP控制->

UI_CMD_WarmUPStart_REQ                      = 0x16,      //预热请求

UI_CMD_WarmUPEnd_RSP                        = 0x17,      //预热完成

UI_CMD_WarmUPAbort_REQ                      = 0x18,      //预热中断请求

UI_CMD_WarmUPAbort_RSP                      = 0x19,      //预热中断完成

//<-SeaSoning控制->

UI_CMD_SeaSoningStart_REQ                   = 0x1A,      //训管请求

UI_CMD_SeaSoningEnd_RSP                     = 0x1B,      //训管完成

UI_CMD_SeaSoningStatus_RSP                  = 0x40,      //训管状态

UI_CMD_SeaSoningAbort_REQ                   = 0x1C,      //训管中断请求

UI_CMD_SeaSoningAbort_RSP                   = 0x1D,      //训管中断完成

//<-QA扫描控制->

UI_CMD_QAScanStart_REQ                      = 0x1E,      //QA扫描开始

UI_CMD_QAScanEnd_RSP                        = 0x1F,      //QA扫描完成

UI_CMD_QAScanAbort_REQ                      = 0x20,      //QA中断请求

UI_CMD_QAScanAbort_RSP                      = 0x21,      //QA中断完成

//<-服务扫描控制->

UI_CMD_ServScanStart_REQ                    = 0x22,      //服务扫描请求

UI_CMD_ServScanEnd_RSP                      = 0x23,      //服务扫描完成

UI_CMD_ServScanAbort_REQ                    = 0x24,      //服务中断请求

UI_CMD_ServScanAbort_RSP                    = 0x25,      //服务中断完成

//<-统计信息查询->

UI_CMD_UsefulLifeInfo_REQ                   = 0x26,      //统计信息查询请求

UI_CMD_UsefulLifeInfo_RSP                   = 0x27,      //统计信息查询完成

//<-高压电池状态查询->

UI_CMD_HVBQuery_REQ                         = 0x28,      //高压电池查询请求

UI_CMD_HVBQuery_RSP                         = 0x29,      //高压电池查询完成

UI_CMD_HVBInfo_RSP                          = 0x2A,      //高压电池状态上报

//<-低压电池状态查询->

UI_CMD_LVBQuery_REQ                         = 0x2B,      //低压电池查询请求

UI_CMD_LVBQuery_RSP                         = 0x2C,      //低压电池查询完成

UI_CMD_LVBInfo_RSP                          = 0x2D,      //低压电池状态上报

//<-Rotor控制->

UI_CMD_RotorCTL_REQ                         = 0x2E,      //Rotor控制请求

UI_CMD_RotorCTL_RSP                         = 0x2F,      //Rotor控制完成

//<-水平控制->

UI_CMD_TraverseCTL_REQ                      = 0x30,      //水平控制请求

UI_CMD_TraverseCTL_RSP                      = 0x31,      //水平控制完成

//<-机架旋转控制->

UI_CMD_RotateCTL_REQ                        = 0x32,      //机架旋转控制请求

UI_CMD_RotateCTL_RSP                        = 0x33,      //机架旋转控制完成

//<-机架倾斜控制->

UI_CMD_TiltCTL_REQ                          = 0x34,      //机架倾斜控制请求

UI_CMD_TiltCTL_RSP                          = 0x35,      //机架倾斜控制完成

//<-准直器控制->

UI_CMD_CollimatorCTL_REQ                    = 0x36,      //准直器控制请求

UI_CMD_CollimatorCTL_RSP                    = 0x37,      //准直器控制完成

//<-高压控制->

UI_CMD_HVCTL_REQ                            = 0x38,      //高压控制请求

UI_CMD_HVCTL_RSP                            = 0x39,      //高压控制完成

//<-DMS控制->

UI_CMD_DMSCTL_REQ                           = 0x3A,      //DMS控制请求

UI_CMD_DMSCTL_RSP                           = 0x3B,      //DMS控制完成

//<-HW Reset控制->

UI_CMD_HWReset_REQ                          = 0x3C,      //硬件Reset请求

UI_CMD_HWReset_RSP                          = 0x3D,      //硬件Reset响应

//<-ANZAI控制->

UI_CMD_ANZAICTL_REQ                         = 0x3E,      //ANZAI控制请求

UI_CMD_ANZAICTL_RSP                         = 0x3F,      //ANZAI控制完成

//<-Gate控制->

UI_CMD_GateCTL_REQ                          = 0x40,      //Gate控制请求

UI_CMD_GateCTL_RSP                          = 0x41,      //Gate控制完成

//<-扫描按键状态上报->

UI_CMD_ScanButtonST_RSP                     = 0x42,      //扫描按键状态响应

//<-版本信息查询->

UI_CMD_VersionQuery_REQ                     = 0x43,      //版本信息查询请求

UI_CMD_VersionQuery_RSP                     = 0x44,      //版本信息查询响应

//<-扫描Supend请求->

UI_CMD_ScanSuspend_REQ                      = 0x45,      //扫描Suspend请求

UI_CMD_ScanSuspend_RSP                      = 0x46,      //扫描Suspend完成

//<-扫描校验请求->

UI_CMD_ScanCheck_REQ                        = 0x47,      //扫描校验请求

UI_CMD_ScanCheck_RSP                        = 0x48,      //扫描校验响应

//<-门控扫描序列号上报->

UI_CMD_ScanGateIndex_RSP                    = 0x49,      //扫描门控序列号响应

//<-配置文件读取控制->

UI_CMD_ConfigRead_REQ                       = 0x4A,      //配置文件读取请求

UI_CMD_ConfigRead_RSP                       = 0x4B,      //配置文件读取响应

//<-配置文件读取控制->

UI_CMD_ConfigWrite_REQ                      = 0x4C,      //配置文件写入请求

UI_CMD_ConfigWrite_RSP                      = 0x4D,      //配置文件写入响应

//<-雷达控制->

UI_CMD_RatarCtrl_REQ                        = 0x4E,      //雷达控制请求

UI_CMD_RatarCtrl_RSP                        = 0x4F,      //雷达控制完成

//<-胁迫保护/解除保护->

UI_CMD_WalkProtection_REQ                   = 0x50,      //保护/解除请求

UI_CMD_WalkProtection_RSP                   = 0x51,      //保护/解除完成

//<-行走速度控制->

UI_CMD_WalkSpeed_REQ                        = 0x52,      //行走速度请求

UI_CMD_WalkSpeed_RSP                        = 0x53,      //行走速度完成

//<-归零模式控制->

UI_CMD_TableZeroPos_REQ		      = 0x54,      //归零模式请求

UI_CMD_TableZeroPos_RSP		      = 0x55,      //归零模式完成

//<-UB板上报->

UI_CMD_UB_RePort_MSG_RSP                    = 0xED,      //UB板上报消息响应

//<-周期性上报->

UI_CMD_SysInfo_RSP                          = 0xEE,      //上报消息响应

//<-波形上报->

UI_CMD_WaveInfo_RSP                         = 0xEF,      //波形上报响应

//<-HW详细Error读取->

UI_CMD_HwErrorInfo_REQ                      = 0xF0,      //HW详细Error获取

UI_CMD_HwErrorInfo_RSP                      = 0xF1,      //HW详细Error响应

//<-历史Error读取->

UI_CMD_HSErrorInfo_REQ                      = 0xF2,      //历史Error读取请求

UI_CMD_HSErrorInfo_RSP                      = 0xF3,      //历史Error读取响应

//<-Error请求->

# UI_CMD_ErrorCode_RSP                        = 0xFF,      //Error状态响应

- 7. UI指令结构体

1.<-模式切换->

系统工作模式的切换功能,当前系统工作模式包括: 扫描模式; 移动模式; 服务模式三种工作模式。

- 模式切换请求(发送)

# 1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x01) | # UI_CMD_WorkMode_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 0: 扫描模式; |  |
|  |  | # 1: 移动模式; |  |
|  |  | # 2: 服务模式; |  |

2.结构体

public struct UI_CMD_WorkMode_REQ_S

{

public string Command;        //指令: 0x01: UI_CMD_WorkMode_REQ(模式切换请求)

public int Type;              //参数: 0: 曝光模式; 1: 移动模式; 2: 服务模式;

}

# 3.例如(Json格式)

{

"Command":"0x01",		  //指令: 0x01: UI_CMD_WorkMode_REQ(模式切换请求)

"Type": 0			  //参数: 0: 曝光模式;

}

- 模式切换完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x02) | # UI_CMD_WorkMode_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x02: UI_CMD_WorkMode_RSP(模式切换完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

# 3.例如(Json格式)

{

"Command":"0x02"	         //指令: 0x02: UI_CMD_WorkMode_RSP(模式切换完成)

"Result":"1"	         	  //参数: 0: 失败; 1: 成功;

"ErrorCode":"0x00"	         //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

2.<-激光灯控制->

该指令用于激光灯的开关控制。通过该指令UI可进行性激光灯的开启和关闭控制。

- 激光灯控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x03) | # UI_CMD_LaserCtrl_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 1: 打开; |  |
|  |  | # 0: 关闭; |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_LaserCtrl_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x03: UI_CMD_LaserCtrl_REQ(激光灯控制请求)

public int Type;             //参数: 0: 关闭; 1: 打开;

}

- 激光灯控制完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x04) | # UI_CMD_LaserCtrl_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x04: UI_CMD_LaserCtrl_RSP(激光灯控制完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

3.<-雷达控制->

该指令用于雷达的开关控制。通过该指令UI可进行雷达的开启和停止控制。

- 雷达控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4E) | # UI_CMD_RatarCtrl_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 1: 开启; |  |
|  |  | # 0: 停止; |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RatarCtrl_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x4E: UI_CMD_RatarCtrl_REQ (雷达控制请求)

public int Type;             //参数: 0: 停止; 1: 开启;

}

- 雷达控制完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4F) | # UI_CMD_RatarCtrl_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x4F: UI_CMD_RatarCtrl_RSP (雷达控制完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

4.<-行走保护解除控制->

该指令用于行走模式的斜坡5°保护模式的开启/解除控制。通过该指令UI可进行行走保护的解除和保护控

制。(保护模式下禁止行走,只有解除才可以进行行走)

- 行走保护解除请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x50) | # UI_CMD_WalkProtection_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 1: 解除; |  |
|  |  | # 0: 保护; |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_WalkProtection_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x50: UI_CMD_RatarCtrl_REQ (行走解除请求)

public int Type;             //参数: 0: 保护; 1: 解除;

}

- 行走保护解除完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x51) | # UI_CMD_WalkProtection_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x51: UI_CMD_WalkProtection_RSP (行走解除完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

5.<-行走速度控制->

该指令用于行走速度的设定和配置。通过该指令UI可进行行走速度的配置,行走过程中也可以执行该指令,

速度范围:500mm/s-0mm/s

- 行走速度配置请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x52) | # UI_CMD_WalkSpeed_REQ |  |
|  | # 参数(speed) | # 500-20mm/s |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_WalkSpeed_REQ_S
    {

public string Command;	 //指令: 0x52: UI_CMD_WalkSpeed_REQ (行走速度请求)

public int Speed;           //速度: 500-20mm/s;

}

- 行走速度配置完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x53) | # UI_CMD_WalkSpeed_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x53: UI_CMD_WalkSpeed_RSP (行走速度配置完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

6.<-归零模式控制->

该指令用于归零模式的进入/退出控制。通过该指令UI可进行归零模式的进入和退出操作。

- 归零控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x54) | # UI_CMD_TableZeroPos_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 0: 退出; 1: 进入; |  |
|  | # 参数(TargetPos) | # 目标位置:mm |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_TableZeroPos_REQ_S
    {

public string Command;	 //指令: 0x54: UI_CMD_TableZeroPos_REQ (归零控制请求)

public int Type;             //参数: 0: 退出; 1: 进入;

public float TargetPos;      //参数: 目标位置:mm

}

- 归零模式控制(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x55) | # UI_CMD_TableZeroPos_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x55: UI_CMD_TableZeroPos_RSP (归零控制完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

7.<- 开机功能->

该指令用于开机功能控制，系统初始化设定的指令发送和配置功能，完成硬件的状态控制和保护等相关设

定。

- 开机控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x07) | # UI_CMD_PowerON_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x07: UI_CMD_PowerON_REQ(开机控制请求)

}

- 开机功能完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 |  | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x08) |  | # UI_CMD_PowerON_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	 //指令: 0x08: UI_CMD_PowerON_RSP(开机完成)

public int Result;          //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

8.<- 关机功能->

该指令用于关机功能控制，系统关机控制的指令发送和配置功能，完成硬件的状态控制和保护等相关设定。

注:该指令是否支持硬件的关机,如系统掉电控制等功能,需再议！

- 关机功能请求(发送)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x09) | # UI_CMD_PowerOFF_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x09: UI_CMD_PowerOFF_REQ(关机控制请求)

}

- 关机功能完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x0A) | # UI_CMD_PowerOFF_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x0A: UI_CMD_PowerOFF_RSP(关机完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

9.<- 计划扫描(开始)->

该指令用于计划扫描开始的功能控制，用户通过UI选择或设定相关的扫描参数，通过该指令可以完成UI扫

描参数的配置和设定，并开启计划扫描任务。

- 扫描开始请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令 # 0x0B | # UI_CMD_ScanStart_REQ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 参数 # PlanScanStartInfo | # PatientUID : 患者UID |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # StudyInstanceUID : Study检查UID |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # BodyPartExamined # :检查部位 |  | # 头部: Head (Head、Neck) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 身体: Body (Chest、Abdomen、Spine、UpExtremity、LowerExtremity、Cardiac) |  |  |  |  |  |
|  |  | # PatientPosition: # :患者体位 |  | # HFS: Head First Supine(头先仰卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # HFP: Head First Prone(头先俯卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # HFDL: Head First Decubitus Left(头先左侧卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # HFDR: Head First Decubitus Right(头先右侧卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # FFS: Foot First Supine(头先仰卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # FFP: Foot First Prone(头先俯卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # FFDL: Foot First Decubitus Left(头先左侧卧) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # FFDR: Foot First Decubitus Right(头先右侧卧) |  |  |  |  |  |
|  |  | # SeriesCollection # :序列协议(列表) | # ScanSeriesUID | # 扫描序列UID |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # RawDataUID | # RawDataUID |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Is4D:标志位 | # True:4D扫描; False:非4D扫描 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # IsDom # :标志位 | # True:Dom(是); False:Dom(否) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # IsBakGround:标志位 | # True:有背景采集(默认); False:无背景采集 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # GateType # :门控类型 | # 0:非门控(默认); 1:屏气门控; 2:自由呼吸门控 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # SeriesType # :扫描类型 | # Scan_Scout : 单平片(PT) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Double_Scout : 双平片(PT) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Axial : 断层扫(PT&4D&门控&Dom) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Helical : 螺旋扫(PT&4D&门控&Dom) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Static : 静态扫(PT) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # NoScan_Static : 静态扫+无放射(PT) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Locater : Locater扫描(增强)(暂不支持) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Scan_Tracker : Traker扫描(增强)(暂不支持) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ScanParams # :扫描参数 | # ScanStart : 扫描开始位置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ScanEnd : 扫描结束位置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # AutoMotion : 自动运动(双平片有效)(默认False) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # TableDirection # : 床方向 | # -1: 出床 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 0 : 静止 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 1 : 进床(固定/默认值) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ScanInterval : 扫描间隔(床位间隔)(Axial有效) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Pitch # : 螺距 | # 最小值:0.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 最大值:1.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 默认值:1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # GantrySpeed # : 机架速度 | # 0.75s |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 1.0s(固定/默认值) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 2.0s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # GantryAngle # : 球管角度 | # 0°(固定/默认值) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 90° |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 180° |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 270° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # NumOfScan : 曝光次数(Axial有效) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # CycleNumber : 采集圈数(Axial有效) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # TiltAngle : 倾斜角度(-30°到﹢30°) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # BowtieType # : 滤波器 | # 大: Large |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 中: Medium (固定/默认值) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 小: Small |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # CollimatorType : 准直器"32*0.6" (固定/默认值) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # AutoStart : 自动曝光(双平片有效)(默认False) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # mA # : 管电流 | # 最小值:1mA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 间隔值:1mA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 最大值: | # 小焦点 | # 80kV |  | # 310mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 100kV |  | # 280mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 120kV |  | # 240mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 140kV |  | # 200mA |
|  |  |  |  |  |  | # 大焦点 | # 80kV |  | # 350mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 100kV |  | # 350mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 120kV |  | # 350mA |
|  |  |  |  |  |  |  | # 140kV |  | # 300mA |
|  |  |  |  | # kV # : 管电压 | # 80 kV (固定/默认值) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 100 kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 120 kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 140 kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # FocusSize # : 焦点大小 | # 0: Small |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # 1: Large |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ExposeTime | # 曝光时间(最大值:100秒) (Static有效) |  |  |  |  |
|  |  |  | # DomTableInfo # :Dom参数(列表) | # PositionIndex | # 位置:Index |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # SectionIndex | # 角度:Index |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # mA | # 管电流 |  |  |  |  |
|  |  |  | # ReconParamsCollection # :重建参数(列表) | # ReconUID : 重建序列UID |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # KernelType # : 滤波核名称 | # Brain |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # S1(默认) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # S2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # S3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Lung2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Lung3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Bone1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Bone2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Bone3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # H13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ReconModeType # : 建像模式 | # Scout-模式 | # 空 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # DoubleScout-模式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Axial-模式 | # Full(默认值) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Short |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Under |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Over |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Helical-模式 | # Full |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Plus(默认值) |  |  |  |
|  |  |  |  | # ValidScanID(4D有效): 有效的放射索引,0开始. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # RespiratoryIsTimeBinning(4D有效): 4D模式(时间/振幅) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # IsMarEnabled(去伪影): 标志位(默认:False) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # DFOV : 重建视野,默认值:500(Max) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # SliceThickness # : 层厚度 | # Axial-模式 | # 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 9.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 19.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Helical-模式 | # 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | # SliceInterval # : 层间隔(Helical有效) |  | # 层厚(1) |  | # 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(2) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(3) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(4) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(5) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(6) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(7) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(8) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(9) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | # 层厚(10) |  | # 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 |  |
|  |  |  |  | # nImgRow : 建像矩阵列(512、1024) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # nImgColumn : 建像矩阵行(512、1024) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ReconCenterX :重建中心的X坐标(Axial/Helical有效) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # ReconCenterY :重建中心的Y坐(Axial/Helical有效) |  |  |  |  |  |

# 2.结构体

# 1.指令结构体

public struct UI_CMD_ScanStart_REQ_S

{

public string Command;	//指令: 0x0B: UI_CMD_ScanStart_REQ(扫描Start请求)

public UIPlanScanStartArg PlanScanStartInfo;//参数: 计划扫描参数(如下)

}

# 2.计划扫描结构体(参数1)

public class UIPlanScanStartArg

{

public string PatientUID;                                   //UI:患者UID

public string StudyInstanceUID;                             //UI:Study检查UID

public string BodyPartExamined;                             //UI:检查部位

public string PatientPosition;                              //UI:患者体位

public ObservableCollection<SeriesInfoArg> SeriesCollection;//UI:序列协议(列表)

}

# 3.序列扫描结构体(参数2)

public class SeriesInfoArg

{

public string ScanSeriesUID;                                //UI:扫描序列UID

public string RawDataUID;                                   //UI:RawDataUID

public bool Is4D;        		                           //UI:4D Flg

public bool IsDom;        		                    //UI:Dom Flg

public bool IsBakGround;                                    //UI:背景采集 Flg

public int GateType;                                        //UI:门控类型

public string SeriesType; 		                    //UI:序列扫描类型

public ScanParameterInfoArg ScanParams;		            //UI:扫描参数

public ObservableCollection< UIDomTableInfoArg> DomTableInfo;  //UI:Dom参数(列表)

public ObservableCollection<ScanReconParameterInfoArg> ReconParamsCollection;

//UI:重建参数(列表)

}

# 4.扫描参数结构体(参数3)

public class ScanParameterInfoArg

{

public float ScanStart;                                     //UI:扫描开始位置

public float ScanEnd;                                       //UI:扫描结束位置

public bool AutoMotion;                                     //UI:自动运动

public int TableDirection;                                  //UI:床方向

public float ScanInterval;                                  //UI:扫描间隔

public float Pitch;                                         //UI:Pitch

public float GantrySpeed;                                   //UI:机架速度

public float GantryAngle;                                   //UI:球管角度

public int NumOfScan;                                       //UI:曝光次数(Axial)

public int CycleNumber;                                     //UI:采集圈数(Axial)

public float TiltAngle;                                     //UI:倾斜角度

public string BowtieType;                                   //UI:滤波器

public string CollimatorType;                               //UI:准直器

public bool AutoStart;                                      //UI:自动曝光

public float mA;                                            //UI:管电流

public int kV;                                              //UI:管电压

public int FocusSize;                                       //UI:焦点大小

public float ExposeTime;                                    //UI:曝光时间

}

5.Dom参数结构体(参数4)

public class UIDomTableInfoArg

{

public int PositionIndex;                                   //UI:位置:Index

public int SectionIndex;                                    //UI:角度:Index

public float mA;                                            //UI:管电流

}

# 6.重建参数结构体(参数5)

public class ScanReconParameterInfoArg

{

public string ReconUID;                                     //UI:重建序列UID

public string KernelType;                                   //UI:滤波核名称

public string ReconModeType;                                //UI:建像模式

public string ValidShotID;                                  //UI:有效的放射索引

public bool RespiratoryIsTimeBinning;                       //UI:4D模式(时间/振幅)

public bool IsMarEnabled;                                   //UI:去伪影(标志位)

public float DFOV;                                          //UI:重建视野

public float SliceThickness;                                //UI:层厚度

public float SliceInterval;                                 //UI:层间隔

public int nImgRow;                                         //UI:建像矩阵列

public int nImgColumn;                                      //UI:建像矩阵行

public float ReconCenterX;                                  //UI:重建中心X坐标

public float ReconCenterY;                                  //UI:重建中心Y坐标

}

- 扫描完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x0C) | # UI_CMD_ScanEnd_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	         //指令: 0x0C: UI_CMD_ScanEnd_RSP(扫描完成)

public int Result;          	 //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	 //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

- 扫描状态(上报)

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x0D) | # UI_CMD_ScanStatus_RSP |  |
|  | # 参数(ScanInfo) | # 0: 扫描开始 |  |
|  |  | # 1: Moving(自动)等待 |  |
|  |  | # 2: Moving(自动)开始 |  |
|  |  | # 3: Moving(自动)结束 |  |
|  |  | # 4: Moving(手动)等待 |  |
|  |  | # 5: Moving(手动)开始 |  |
|  |  | # 6: Moving(手动)结束 |  |
|  |  | # 7: 扫描等待 |  |
|  |  | # 8: 曝光开始 |  |
|  |  | # 9: 扫描暂停 |  |
|  |  | # 10: 扫描恢复 |  |
|  |  | # 11: 扫描完成 |  |
|  |  | # 12: 扫描中断 |  |
|  |  | # 13: 扫描报错 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ScanStatus_RSP_S

{

public string Command;              //指令: 0x0D: UI_CMD_ScanStatus_RSP(扫描状态响应)

public int ScanInfo;                //参数: 扫描状态

}

- 扫描按键状态(上报)

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x42) | # UI_CMD_ScanButtonST_RSP |  |
|  | # 参数(ButtonInfo) | # 0: Enable(使能) |  |
|  |  | # 1: Start(开始) |  |
|  |  | # 2: Abort(中断) | # 按下时提示中断 |
|  |  | # 3: Disable(失效) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ScanButtonST_RSP_S

{

public string Command;              //指令: 0x42: UI_CMD_ScanButtonST_RSP(扫描按键状态)

public int ButtonInfo;              //参数: 扫描按键状态

}

- 扫描序列号(上报)

该指令用于4D或门控扫描过程中,扫描序列号响应。如:当前扫描进行到第几个床位的索引(上报消息)。

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x49) | # UI_CMD_ScanIndex_RSP |  |
|  | # 参数(Index) | # 第几个床位(完成) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ScanIndex_RSP_S

{

public string Command;	       //指令: 0x49: UI_CMD_ScanIndex_RSP (扫描序列号响应)

public int Index;                 //参数: 序列号

}

10.<- 扫描暂停功能 ->

该指令用于扫描过程中暂停当前扫描流程,保持当前扫描流程,使整机处于暂停状态 等待用户进一步的指

令。如果在暂停的过程中出现任务扫描相关的错误状态,程序将立即终止扫描流程,并上报错误码。

注:该功能仅限于Axial相关的扫描模式:轴扫+4D、门控等。

- 扫描暂停请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x45) | # UI_CMD_ScanSuspend_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	        //指令: 0x45: UI_CMD_ScanSuspend_REQ (扫描暂停请求)

}

- 扫描暂停完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x46) | # UI_CMD_ScanSuspend_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	        //指令: 0x46: UI_CMD_ScanSuspend_RSP (扫描暂停完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

11.<- 扫描恢复功能 ->

该指令用于处在暂停状态的扫描流程进行状态恢复的功能,如果在恢复的过程中检测到系统错误,将立即停

止当前扫描流程,并上报错误码。

注:该功能仅限于Axial相关的扫描模式:轴扫+4D、门控等。

- 扫描恢复请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x0E) | # UI_CMD_ScanResume_REQ |  |
|  | # 参数(Index) | # 第几个床位 | # 有效床位 |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ScanResume_REQ_S

{

public string Command;	        //指令: 0x0E: UI_CMD_ScanResume_REQ (扫描恢复请求)

public int Index;	                //参数: 第几个床位

}

- 扫描恢复完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x0F) | # UI_CMD_ScanResume_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	        //指令: 0x0F: UI_CMD_ScanResume_RSP (扫描恢复完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

12.<- 扫描中断功能 ->

该指令用于扫描过程中中断当前扫描流程,并完成扫描后的整机状态维护,将整机恢复到Idle状态。

- 扫描中断请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x10) | # UI_CMD_ScanAbort_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	        //指令: 0x10: UI_CMD_ScanAbort_REQ (扫描Abort请求)

}

- 扫描中断完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x11) | # UI_CMD_ScanAbort_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	        //指令: 0x11: UI_CMD_ScanAbort_RSP (扫描Abort完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

13.<- 扫描EndExam功能 ->

该指令用于扫描过程中强制退出扫描流程,在特定状态下(中断指令失效或者中断指令报错,无法正常返回

中断状态消息等)强制退出扫描控制流程,将整机恢复到Idle状态。(极少使用)

- 扫描EndExam请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x12) | # UI_CMD_ScanEndExam_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	        //指令: 0x12: UI_CMD_ScanEndExam_REQ (EndExam请求)

}

- 扫描EndExam完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x13) | # UI_CMD_ScanEndExam_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	        //指令: 0x13: UI_CMD_ScanEndExam_RSP (EndExam完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

14.<- 离线重建功能 ->

该指令用于用户发起离线重建功能,执行UI界面设定的重建参数,根据相应的重建参数完成建像任务。

- 离线重建请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细内容 |  |  | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x14) | # UI_CMD_OfflineRecon_REQ |  |  |  |
|  | # 参数OfflineReconParamsInfo | # StudyUID : Study ID |  |  |  |
|  |  | # RawDataUID : RawData ID |  |  |  |
|  |  | # ReconUID : 重建序列UID |  |  |  |
|  |  | # PatientPosition # :患者体位 | # HFS: Head First Supine(头先仰卧) |  |  |
|  |  |  | # HFP: Head First Prone(头先俯卧) |  |  |
|  |  |  | # HFDL: Head First Decubitus Left(头先左侧卧) |  |  |
|  |  |  | # HFDR: Head First Decubitus Right(头先右侧卧) |  |  |
|  |  |  | # FFS: Foot First Supine(头先仰卧) |  |  |
|  |  |  | # FFP: Foot First Prone(头先俯卧) |  |  |
|  |  |  | # FFDL: Foot First Decubitus Left(头先左侧卧) |  |  |
|  |  |  | # FFDR: Foot First Decubitus Right(头先右侧卧) |  |  |
|  |  | # KernelType # : 滤波核名称 | # Brain |  |  |
|  |  |  | # S1(默认) |  |  |
|  |  |  | # S2 |  |  |
|  |  |  | # S3 |  |  |
|  |  |  | # Lung2 |  |  |
|  |  |  | # Lung3 |  |  |
|  |  |  | # Bone1 |  |  |
|  |  |  | # Bone2 |  |  |
|  |  |  | # Bone3 |  |  |
|  |  |  | # H13 |  |  |
|  |  | # ReconModeType # : 建像模式 | # Scout-模式 | # 空 |  |
|  |  |  | # DoubleScout-模式 |  |  |
|  |  |  | # Axial-模式 | # Full(默认值) |  |
|  |  |  |  | # Short |  |
|  |  |  |  | # Under |  |
|  |  |  |  | # Over |  |
|  |  |  | # Helical-模式 | # Full |  |
|  |  |  |  | # Plus(默认值) |  |
|  |  | # DFOV | # 重建视野 |  | # 500(默认值) |
|  |  | # TiltAngle | # 倾斜角度 |  |  |
|  |  | # ValidScanID | # 有效的放射索引(0开始) |  | # 4D有效 |
|  |  | # IsRespiratory4D | # 4D标志位 |  | # 4D有效 |
|  |  | # RespiratoryIsTimeBinning | # True :时间 # False:振幅 |  | # 4D有效 |
|  |  | # IsMarEnabled | # 去伪影 |  | # False(默认值) |
|  |  | # SliceThickness : 层厚度 | # Axial-模式 |  | # 0.6 |
|  |  |  |  |  | # 1.2 |
|  |  |  |  |  | # 2.4 |
|  |  |  |  |  | # 4.8 |
|  |  |  |  |  | # 9.6 |
|  |  |  |  |  | # 19.2 |
|  |  |  | # Helical-模式 |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  |  |  | # 7 |
|  |  |  |  |  | # 8 |
|  |  |  |  |  | # 9 |
|  |  |  |  |  | # 10 |
|  |  | # SliceInterval # : 层间隔(Helical有效) | # 层厚(1) |  | # 0.5 |
|  |  |  |  |  | # 1 |
|  |  |  | # 层厚(2) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  | # 层厚(3) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  | # 层厚(4) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  | # 层厚(5) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  | # 层厚(6) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  | # 层厚(7) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  |  |  | # 7 |
|  |  |  | # 层厚(8) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  |  |  | # 7 |
|  |  |  |  |  | # 8 |
|  |  |  | # 层厚(9) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  |  |  | # 7 |
|  |  |  |  |  | # 8 |
|  |  |  |  |  | # 9 |
|  |  |  | # 层厚(10) |  | # 1 |
|  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  |  |  | # 4 |
|  |  |  |  |  | # 5 |
|  |  |  |  |  | # 6 |
|  |  |  |  |  | # 7 |
|  |  |  |  |  | # 8 |
|  |  |  |  |  | # 9 |
|  |  |  |  |  | # 10 |
|  |  | # ReconMatrix | # 建像矩阵列 |  | # 512(默认值) |
|  |  | # ReconStartPos | # 重建开始位置 |  |  |
|  |  | # ReconEndPos | # 重建结束位置 |  |  |
|  |  | # ReconCenterX | # 重建中心的X坐标 |  |  |
|  |  | # ReconCenterY | # 重建中心的Y坐标 |  |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_OfflineRecon_REQ_S

{

public string Command;		//指令: 0x14: UI_CMD_OfflineRecon_REQ (离线重建请求)

public ScanReconOFFLineParameterInfoArg OfflineReconParamsInfo;

}

public class ScanReconOFFLineParameterInfoArg

{

public string StudyUID;                                     //Study ID

public string RawDataUID;                                   //RawData ID

public string ReconUID;                                     //重建序列UID

public string PatientPosition;                              //患者体位

public string KernelType;                                   //滤波核名称

public string ReconModeType;                                //建像模式

public float DFOV;                                          //重建视野

public float TiltAngle;                                     //倾斜角度

public string ValidScanID;                                  //有效的放射索引:4D有效

public bool IsRespiratory4D;                                //4D标志位  :4D有效

public bool RespiratoryIsTimeBinning;                       //时间/振幅 :4D模式

public bool IsMarEnabled;                                   //去伪影(标志位)

public float SliceThickness;                                //层厚度

public float SliceInterval;                                 //间隔(层间隔)

public int   ReconMatrix;                                   //重建矩阵

public float ReconStartPos;                                 //重建开始位置

public float ReconEndPos;                                   //重建结束位置

public float ReconCenterX;                                  //重建中心在XY平面的X坐标

public float ReconCenterY;                                  //重建中心在XY平面的Y坐标

}

- 离线重建完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x15) | # UI_CMD_OfflineRecon_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	   	 //指令: 0x15 : UI_CMD_OfflineRecon_RSP(离线重建完成)

public int Result;          	 //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	 //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

15.<- WarmUP开始功能 ->

该指令用于预热扫描开启功能，通过该指令UI下发预热目标值，工作流会根据预热协议完成目标值的任务。

如果工作流在正常的流程内未达到预设的目标温度会上报(2:未完成)的结果,在此状态下UI需要提示用户

需等待4分钟,并且显示读秒界面;等待4分钟后自动下发预热控制指令,并对返回结果进行确认和判定。

- 预热开始请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x16) | # UI_CMD_WarmUPStart_REQ |  |
|  | # 参数(TargetValue) | # 目标值:% |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_WarmUPStart_REQ_S

{

public string Command;	   	//指令: 0x16: UI_CMD_WarmUPStart_REQ(预热请求)

public float TargetValue;          //参数: 预热目标值:%

}

- 预热完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x17) | # UI_CMD_WarmUPEnd_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	    	//指令: 0x17: UI_CMD_WarmUPEnd_RSP(预热完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功; 2: 未完成(等4分钟继续进行)

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

16.<- WarmUP中断功能 ->

该指令用于扫描过程中中断当前预热流程,并完成预热中断后的整机状态维护,将整机恢复到Idle状态。

- 预热中断请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x18) | # UI_CMD_WarmUPAbort_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	     	//指令: 0x18: UI_CMD_WarmUPAbort_REQ (预热中断请求)

}

- 预热中断完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x19) | # UI_CMD_WarmUPAbort_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	   	//指令: 0x19: UI_CMD_WarmUPAbort_RSP (预热中断完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

17.<- SeaSoning开始功能 ->

该指令用于训管开启功能，通过该指令UI下发训管开始控制，工作流会根据训管协议完成球管的训管任务，

并返回成功或失败的结果。

- 训管开始请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x1A) | # UI_CMD_SeaSoningStart_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	   	//指令: 0x1A: UI_CMD_SeaSoningStart_REQ (训管请求)

}

- 训管完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x1B) | # UI_CMD_SeaSoningEnd_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	    	//指令: 0x1B: UI_CMD_SeaSoningEnd_RSP (训管完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

18.<- SeaSoning状态反馈 ->

该指令用于训管状态反馈功能，通过该指令反馈当前进度状态:Level/Index/总曝光次数/第几次曝光。

- 训管状态反馈(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x40) | # UI_CMD_SeaSoningStatus_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_SeaSoningStatus_RSP_S

{

public string Command;		//指令: 0x40: UI_CMD_SeaSoningStatus_RSP (训管状态)

public int Result;                 //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public int Level;               	//参数: Level

public int Index;	            	//参数: Index

public int TotalTimes;          	//参数: 总曝光次数

public int ExpTimes;	     	//参数: 第几次曝光

}

19.<- SeaSoning中断功能 ->

该指令用于训管过程中中断当前训管流程,并完成训管中断后的整机状态维护,将整机恢复到Idle状态。

- 训管中断请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x1C) | # UI_CMD_SeaSoningAbort_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	     	//指令: 0x1C: UI_CMD_SeaSoningAbort_REQ (训管中断请求)

}

- 训管中断完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x1D) | # UI_CMD_SeaSoningAbort_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	   	//指令: 0x1D: UI_CMD_SeaSoningAbort_RSP (训管中断完成)

public int Result;                //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	       //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

20.<- 服务扫描开始功能 ->

该指令用于服务扫描开启功能，通过该指令UI可以对扫描模式和扫描参数进行设定，工作流会根据UI设定

的扫描参数进行放射控制，服务扫描不出图(QA扫描可出图)。

- 服务扫描开始请求(发送)

1.协议内容

| # 请求. | # 名称 | # 详细 |  | # 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x22) | # UI_CMD_ServScanStart_REQ |  |  |  |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:平片扫描 |  |  |  |  |
|  |  | # 1:轴扫扫描 |  |  |  |  |
|  |  | # 2:螺旋扫描 |  |  |  |  |
|  |  | # 3:静态扫描 |  |  |  |  |
|  |  | # 4:无负载扫描 |  | # 计划放入硬件测试中(再议) |  |  |
|  | # 参数2 # ScanParamsInfo | # ScanStart : 扫描开始位置 |  |  |  |  |
|  |  | # ScanEnd : 扫描结束位置 |  |  |  |  |
|  |  | # AutoMotion : 自动运动 |  | # 双平片有效 |  |  |
|  |  | # TableDirection # : 床方向 |  | # -1: 出床 |  |  |
|  |  |  |  | # 0 : 静止 |  |  |
|  |  |  |  | # 1 : 进床(固定/默认值) |  |  |
|  |  | # ScanInterval : 扫描间隔 |  | # Axial有效 |  |  |
|  |  | # Pitch : 螺距 |  | # 最小值:0.08 |  |  |
|  |  |  |  | # 最大值:1.50 |  |  |
|  |  |  |  | # 默认值:1.00 |  |  |
|  |  | # GantrySpeed : 机架速度 |  | # 0.75s |  |  |
|  |  |  |  | # 1.0s(固定/默认值) |  |  |
|  |  |  |  | # 2.0s |  |  |
|  |  | # GantryAngle : 球管角度 |  | # 0°(固定/默认值) |  |  |
|  |  |  |  | # 90° |  |  |
|  |  |  |  | # 180° |  |  |
|  |  |  |  | # 270° |  |  |
|  |  | # NumOfScan : 曝光次数 |  |  |  |  |
|  |  | # CycleNumber : 采集圈数 |  |  |  |  |
|  |  | # TiltAngle : 倾斜角度 |  | # -30°到﹢30° |  |  |
|  |  | # BowtieType # : 滤波器 | # 大: Large |  |  |  |
|  |  |  | # 中: Medium | # 固定/默认值 |  |  |
|  |  |  | # 小: Small |  |  |  |
|  |  | # CollimatorType : 准直器 |  | # "32*0.6" (固定/默认值) |  |  |
|  |  | # AutoStart : 自动曝光 |  | # 双平片有效 |  |  |
|  |  | # mA : 管电流 | # 最小值:10mA |  |  |  |
|  |  |  | # 间隔值:10mA |  |  |  |
|  |  |  | # 最大值: | # 小焦点 | # 80kV | # 310mA |
|  |  |  |  |  | # 100kV | # 280mA |
|  |  |  |  |  | # 120kV | # 240mA |
|  |  |  |  |  | # 140kV | # 200mA |
|  |  |  |  | # 大焦点 | # 80kV | # 350mA |
|  |  |  |  |  | # 100kV | # 350mA |
|  |  |  |  |  | # 120kV | # 350mA |
|  |  |  |  |  | # 140kV | # 300mA |
|  |  | # kV : 管电压 |  | # 80 kV (固定/默认值) |  |  |
|  |  |  |  | # 100 kV |  |  |
|  |  |  |  | # 120 kV |  |  |
|  |  |  |  | # 140 kV |  |  |
|  |  | # ExposeTime : 曝光时间 |  | # 最大值:100秒 |  |  |
|  |  | # FocusSize # : 焦点大小 | # 0: Small |  |  |  |
|  |  |  | # 1: Large |  |  |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ServScanStart_REQ_S

{

public string Command;	      //指令: 0x22: UI_CMD_ServScanStart_REQ (服务扫描请求)

public int Type;                  //参数: 0:平片; 1:断层; 2:螺旋; 3:静态; 4:无负载(再议)

public ScanParameterInfoArg ScanParamsInfo;  //参数:服务扫描参数(同计划扫描参数)

}

public class ScanParameterInfoArg

{

public float ScanStart;                                     //UI:扫描开始位置

public float ScanEnd;                                       //UI:扫描结束位置

public bool AutoMotion;                                     //UI:自动运动

public int TableDirection;                                  //UI:床方向

public float ScanInterval;                                  //UI:扫描间隔

public float Pitch;                                         //UI:Pitch

public float GantrySpeed;                                   //UI:机架速度

public float GantryAngle;                                   //UI:球管角度

public int NumOfScan;                                       //UI:曝光次数(Axial)

public int CycleNumber;                                     //UI:采集圈数(Axial)

public float TiltAngle;                                     //UI:倾斜角度

public string BowtieType;                                   //UI:滤波器

public string CollimatorType;                               //UI:准直器

public bool AutoStart;                                      //UI:自动曝光

public float mA;                                            //UI:管电流

public int kV;                                              //UI:管电压

public int FocusSize;                                       //UI:焦点大小

public float ExposeTime;                                    //UI:曝光时间

}

- 服务扫描完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x23) | # UI_CMD_ServScanEnd_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	 	//指令: 0x23: UI_CMD_ServScanEnd_RSP (服务扫描完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

21.<- 服务扫描中断功能 ->

该指令用于扫描过程中中断当前服务扫描流程,并完成预热中断后的整机状态维护,将整机恢复到Idle状态。

- 服务扫描中断请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x24) | # UI_CMD_ServScanAbort_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	 	//指令: 0x24: UI_CMD_ServScanAbort_REQ (服务中断请求)

}

- 服务扫描中断完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x25) | # UI_CMD_ServScanAbort_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	 	//指令: 0x25: UI_CMD_ServScanAbort_RSP (服务中断完成)

public int Result;          	//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;	 	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

22.<- 统计信息查询功能 ->

该指令用于统计信息的查询,统计信息用于售后维护和保养使用，对现场的整机状态和使用情况进行跟踪，

有利于整机的正常运转 并提高整机的使用寿命。

- 统计信息查询(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x26) | # UI_CMD_UsefulLifeInfo_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 0:查询(累积:历史+当前) |  |
|  |  | # 1:清除累积曝光时间 |  |
|  |  | # 2:清除累积打火次数 |  |
|  |  | # 3:清除累积旋转次数 |  |
|  |  | # 4:清除累积倾斜次数 |  |
|  |  | # 5:清除累积水平次数 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_UsefulLifeInfo_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x26: UI_CMD_UsefulLifeInfo_REQ (统计信息查询请求)

public int Type;             //参数: 0:查询(累积:历史+当前);

1:清除累积曝光时间;

2:清除累积打火次数;

3:清除累积旋转次数;

4:清除累积倾斜次数;

5:清除累积水平次数;

}

- 统计信息结果(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x27) | # UI_CMD_UsefulLifeInfo_RSP |  |
|  | # 参数(UsefulLifeInfo) | # ExposureTime : 累积曝光时间 | # 无符号整型:秒 |
|  |  | # ArcNum : 累积打火次数 | # 无符号整型:次 |
|  |  | # RotateNum : 累积旋转次数 | # 无符号整型:次 |
|  |  | # TiltNum : 累积倾斜次数 | # 无符号整型:次 |
|  |  | # TraverseNum : 累积水平次数 | # 无符号整型:次 |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_UsefulLifeInfo_RSP_S

{

public string Command;	    //指令: 0x27: UI_CMD_UsefulLifeInfo_RSP(统计信息查询完成)

public int Result;            //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public UsefulLifeInfoArg UsefulLifeInfo; 成功时有效

public string ErrorCode;	   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

public struct UsefulLifeInfoArg

{

public uint  ExposureTime;     //累积曝光时间

public uint  ArcNum;           //累积打火次数

public uint  RotateNum;        //累积旋转次数

public uint  TiltNum;          //累积倾斜次数

public uint  TraverseNum;      //累积水平次数

}

23.<- 高压电池状态查询功能 ->

该指令用于查询当前高压电池状态，通过该指令UI可以获取到高压电池的所有硬件指标和状态，用于界面

显示。

- 高压电池状态查询(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x28) | # UI_CMD_HVBQuery_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	    //指令: 0x28: UI_CMD_HVBQuery_REQ (高压电池查询请求)

}

- 高压电池状态查询(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x29) | # UI_CMD_HVBQuery_RSP |  |
|  | # 参数(BQueryInfo) | # Voltage : 输出电压 | # 单位: V |
|  |  | # Current : 输出电流 | # 单位: A |
|  |  | # Soc : 剩余电量 | # 单位: % |
|  |  | # MaxVoltage : 单体最高电压 | # 单位: kV |
|  |  | # MinVoltage : 单体最低电压 | # 单位: kV |
|  |  | # MaxTemp : 最高温度 | # 单位: ℃ |
|  |  | # MinTemp : 最低温度 | # 单位: ℃ |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_BQuery_RSP_S

{

public string Command;	     //指令: 0x29: UI_CMD_HVBQuery_RSP (高压电池查询完成)

public int Result;              //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public BQueryArg BQueryInfo;    //参数: (如下) (成功时有效)

public string ErrorCode;	     //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

public struct BQueryArg

{

public float Voltage;           //输出电压        单位: V

public float Current;           //输出电流        单位: A

public int Soc;                 //剩余电量        单位: %

public float MaxVoltage;        //单体最高电压    单位: kV

public float MinVoltage;        //单体最低电压    单位: kV

public int MaxTemp;             //最高温度        单位: ℃

public int MinTemp;             //最低温度        单位: ℃

}

24.<- 低压电池状态查询功能 ->

该指令用于查询当前低压电池状态，通过该指令UI可以获取到低压电池的所有硬件指标和状态，用于界面

显示。

- 低压电池状态查询(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x2B) | # UI_CMD_LVBQuery_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;          //指令: 0x2B: UI_CMD_LVBQuery_REQ (低压电池查询请求)

}

- 低压电池状态查询(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x2C) | # UI_CMD_LVBQuery_RSP |  |
|  | # 参数(BQueryInfo) | # Voltage : 输出电压 | # 单位: V 精度:0.1V |
|  |  | # Current : 输出电流 | # 单位: A 精度:0.1A |
|  |  | # Soc : 剩余电量 | # 单位: % 精度:1% |
|  |  | # MaxVoltage : 单体最高电压 | # 单位: kV 精度:0.001kV |
|  |  | # MinVoltage : 单体最低电压 | # 单位: kV 精度:0.001kV |
|  |  | # MaxTemp : 最高温度 | # 单位: ℃ 精度:1℃ |
|  |  | # MinTemp : 最低温度 | # 单位: ℃ 精度:1℃ |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_BQuery_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x2C: UI_CMD_LVBQuery_RSP (低压电池查询完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public BQueryArg BQueryInfo; //参数: (如下) (成功时有效)

public string ErrorCode;	  //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

public struct BQueryArg

{

public float Voltage;         //输出电压        单位: V  精度:0.1V

public float Current;         //输出电流        单位: A  精度:0.1A

public int Soc;               //剩余电量        单位: %  精度:1%

public float MaxVoltage;      //单体最高电压    单位: kV  精度:0.001kV

public float MinVoltage;      //单体最低电压    单位: kV  精度:0.001kV

public int MaxTemp;           //最高温度        单位: ℃ 精度:1℃

public int MinTemp;           //最低温度        单位: ℃ 精度:1℃

}

25.<- Rotor控制功能 ->

该指令用于Rotor功能控制,包括:开启、关闭和查询等功能。注:Rotor的启动和关闭都需要时间的,通常情

况下不同球管的超时时间不等。

- Rotor控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x2E) | # UI_CMD_RotorCTL_REQ |  |
|  | # 参数(Type) | # 0:关闭 |  |
|  |  | # 1:开启 |  |
|  |  | # 2:查询 |  |
|  |  | # 3:复位 | # 再议(暂时不支持) |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RotorCTL_REQ_S

{

public string Command;	//指令: 0x2E: UI_CMD_RotorCTL_REQ (Rotor控制请求)

public int Type;            //参数: 0:关闭; 1:开启; 2:查询; 3:复位(再议)

}

- Rotor控制完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x2F) | # UI_CMD_RotorCTL_RSP |  |
|  | # 参数(Status) | # 1: 开启 |  |
|  |  | # 2: 关闭 |  |
|  |  | # 3: 开启中 |  |
|  |  | # 4: 关闭中 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RotorCTL_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x2F: UI_CMD_RotorCTL_RSP (Rotor控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public int Status;          //参数: 1: 开启; 2: 关闭; 3: 开启中; 4: 关闭中(成功时有效)

public string ErrorCode;	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

26.<- 水平控制功能 ->

该指令用于机架的水平移动控制，同时也可以通过该指令对水平位置进行Home(找零)操作，控制机架在水

平方向按照设定的速度向目标位置进行移动。

- 水平移动请求(发送)

1.协议内容

速度精度:0.1mm/s; 最大值:100.0mm/s(移动CT)-最大值再议!

位置精度:0.001mm; 最大值:1500.000mm(移动CT)-最大再议!

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x30) | # UI_CMD_TraverseCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:停止 |  |
|  |  | # 1:开始 |  |
|  |  | # 2:找零(Home) |  |
|  |  | # 3:复位(UB板) |  |
|  | # 参数2 # (TraverseCTLInfo) | # Speed : 水平动作速度 | # 单位:mm/s |
|  |  | # TargetPosition : 水平动作位置 | # 单位:mm |

2.结构体

public struct UI_CMD_TraverseCTL_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x30: UI_CMD_TraverseCTL_REQ (水平控制请求)

public int Type;              //参数: 0:停止; 1:开启; 2:找零(Home); 3:复位(UB板)

public TraverseCTLArg TraverseCTLInfo;

}

public struct TraverseCTLArg

{

public float Speed;           //水平动作速度:单位:mm/s

public float TargetPosition;  //水平动作位置:单位:mm

}

- 水平移动完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x31) | # UI_CMD_TraverseCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x31: UI_CMD_TraverseCTL_RSP (水平控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

27.<- 机架旋转/定位功能 ->

该指令用于机架的旋转或定位功能的控制，同时也可以通过该指令对机架旋转部进行Home(找零)控制，控

制机架旋转部按照设定的速度进行旋转,或者控制机架的旋转部移动到设定的位置(如:0° 90° 180°

270°)。

- 机架旋转/定位请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x32) | # UI_CMD_RotateCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:停止(任意位置) |  |
|  |  | # 1:停止(固定位置) |  |
|  |  | # 2:旋转 |  |
|  |  | # 3:定位 |  |
|  |  | # 4:找零(Home) |  |
|  |  | # 5:复位(转子板) |  |
|  | # 参数2 # (RotateCTLInfo) | # Speed : 旋转动作速度 | # 单位:s |
|  |  | # TargetAngle : 旋转动作位置 | # 单位:° |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RotateCTL_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x32: UI_CMD_RotateCTL_REQ (机架旋转控制请求)

public int Type;              //参数: 0:停止(任意位置); 1:停止(固定位置); 2:旋转;

3:定位; 4:找零(Home); 5:复位(转子板)

public RotateCTLArg RotateCTLInfo;

}

public struct RotateCTLArg

{

public float Speed;           //旋转动作速度:单位:s

public float TargetAngle;     //旋转动作位置:单位:°

}

- 机架旋转/定位完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x33) | # UI_CMD_RotateCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x33: UI_CMD_RotateCTL_RSP (机架旋转控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

28.<- 机架倾斜功能 ->

该指令用于机架的倾斜功能的控制，控制机架按照以一定的速度移动到目标位置(±30°)。

- 机架倾斜请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x2C) | # UI_CMD_TiltCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:停止 |  |
|  |  | # 1:开始 |  |
|  |  | # 2:复位 | # 再议 |
|  | # 参数2(TiltCTLInfo) | # TargetAngle | # 单位: °(±30°) |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_TiltCTL_REQ_S

{

public string Command;       //指令: 0x2C: UI_CMD_TiltCTL_REQ (机架倾斜控制请求)

public int Type;             //参数: 0:停止; 1:开始; 2:复位(再议)

public TiltCTLArg TiltCTLInfo;

}

public struct TiltCTLArg

{

public float TargetAngle;    //角度动作位置:单位:°

}

- 机架倾斜完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x35) | # UI_CMD_TiltCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	 //指令: 0x35: UI_CMD_TiltCTL_RSP (机架倾斜控制完成)

public int Result;          //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;    //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

29.<- 准直器控制功能 ->

该指令用于准直器功能的控制，控制准直器以一定的速度移动到指定的目标位置。

- 准直器移动请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x36) | # UI_CMD_CollimatorCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:停止 |  |
|  |  | # 1:开始 |  |
|  |  | # 2:闭合 |  |
|  |  | # 3:复位 |  |
|  | # 参数2(CollimatorCTLInfo) | # SliceType | # 单位: # 0*0.6(关闭) # 16*0.6/32*0.6/ # 64*0.6 # 10000*0.6(全开) |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_CollimatorCTL_REQ_S

{

public string Command;	//指令: 0x36: UI_CMD_CollimatorCTL_REQ (准直器控制请求)

public int Type;            //参数: 0:停止; 1:开始; 2:闭合; 3:复位

public CollimatorCTLArg CollimatorCTLInfo;

}

public struct CollimatorCTLArg

{

# public string SliceType;    //单位: 0*0.6(关闭)16*0.6/32*0.6/64*0.6/10000*0.6(全开)

}

- 准直器移动完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x37) | # UI_CMD_CollimatorCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x37: UI_CMD_CollimatorCTL_RSP (准直器控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

30.<- 高压控制功能 ->

该指令用于高压功能的控制，完成对球管/高压的动作控制,进行球管/高压的参数设定和配置等。

- 高压控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 |  | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x38) | # UI_CMD_HVCTL_REQ |  |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:中止(曝光) |  | # 再议 |
|  |  | # 1:开始(曝光) |  | # 再议 |
|  |  | # 2:开始(无负载测试) |  |  |
|  |  | # 3:中止(无负载测试) |  |  |
|  |  | # 4:复位 |  |  |
|  | # 参数2(HVCTLExposeInfo) | # kV : 管电压 |  | # 单位:kV |
|  |  | # mA : 管电流 |  | # 单位:mA |
|  |  | # FocusSize : 焦点 | # 0:Small |  |
|  |  |  | # 1:Large |  |
|  |  | # ExposeTime : 曝光时间 |  | # 单位: S |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HVCTL_REQ_S

{

public string Command;       //指令: 0x38: UI_CMD_HVCTL_REQ (高压控制请求)

public int Type;             //参数: 0:中止(曝光); 1:开始(曝光); 2:无负载测试; 3:复位

public HVCTLExposeArg HVCTLExposeInfo;

}

public struct HVCTLExposeArg

{

public int kV;               //管电压:kV

public float mA;             //管电流:mA

public int FocusSize;        //焦点:0:"Small"; 1:"Large"

public float ExposeTime;     //曝光时间:s

}

- 高压控制完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x39) | # UI_CMD_HVCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x39: UI_CMD_HVCTL_RSP (高压控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

31.<- DMS控制功能 ->

该指令用于DMS功能的控制，完成对风扇/温度的控制。

- DMS控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3A) | # UI_CMD_DMSCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:风扇控制:关闭 | # 手动模式(有效) |
|  |  | # 1:风扇控制:开启 | # 手动模式(有效) |
|  |  | # 2:查询 |  |
|  |  | # 3:复位(DMS) |  |
|  |  | # 4:复位(风扇) |  |
|  |  | # 5:初始化(采集) |  |
|  |  | # 6:背景采集 |  |
|  |  | # 7:开始采集 |  |
|  |  | # 8:温度控制模式:手动 |  |
|  |  | # 9:温度控制模式:自动 |  |
|  |  | # 10:加热器控制:关闭 | # 手动模式(有效) |
|  |  | # 11:加热器控制:开启 | # 手动模式(有效) |
|  |  | # 12:初始化(硬件) | # 1分钟 |
|  | # 参数2(DMSCTLInfo) | # ViewNumber : 采集View数 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_DMSCTL_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x3A: UI_CMD_DMSCTL_REQ (DMS控制请求)

public int Type;

public DMSCTLArg DMSCTLInfo;

}

public struct DMSCTLArg

{

public int ViewNumber;        //采集View数:整数

}

- DMS控制完成(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3B) | # UI_CMD_DMSCTL_RSP |  |
|  | # 参数(Temperature) | # DMS温度(单精度) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_DMSCTL_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0x3B: UI_CMD_DMSCTL_RSP (DMS控制完成)

public int Result;           //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public float Temperature;    //参数: DMS温度(成功时有效)

public string ErrorCode;     //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

32.<- 硬件Reset控制 ->

该指令用于硬件的重启控制功能,可通过该功能完成硬件错误状态的清除等相关操作。注: 0x01开头的错误

码属于软件错误码,无法通过该功能进行软件错误的清除。

- 硬件复位请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3C) | # UI_CMD_HWReset_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 1:高压复位 |  |
|  |  | # 2:准直器复位 |  |
|  |  | # 3:RCB复位 |  |
|  |  | # 4:UCB复位 |  |
|  |  | # 5:DMS复位 |  |
|  |  | # 6:紧停解除 |  |
|  |  | # 7:Acq&Recon复位 |  |
|  |  | # 8:液压板复位(升降) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HWReset_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x3C; UI_CMD_HWReset_REQ (硬件复位请求)

public int Type;               //1:高压复位;2:准直器复位;3:RCB复位;4:UCB复位;5:DMS复位;

6:紧停解除;7:Acq&Recon复位;8:液压板复位

}

- 硬件复位完成(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3D) | # UI_CMD_HWReset_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x3D: UI_CMD_HWReset_RSP (硬件复位完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

33.<- ANZAI波形控制 ->

该指令用于ANZAI控制器的波形控制指令的发送,包括:开启、关闭、查询等功能。当下发开启指令时,下位机

会主动上报波形数据(每包数据4个点位信息);当下发关闭指令时下位机停止上报波形数据信息;当下发查询

指令时下位机返回已经上报的波形数据的总计数,用于波形数据接收校验。注: 0x01开头的错误码属于软件

错误码,无法通过该功能进行软件错误的清除。

- ANZAI控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 |  | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3E) | # UI_CMD_ANZAICTL_REQ |  |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0: 结束(采集) |  |  |
|  |  | # 1: 开始(采集) |  |  |
|  |  | # 2: 查询(总数) |  |  |
|  | # 参数2(AnZaiCTLInfo) | # Mode : 模式; | # 0:4D模式 |  |
|  |  |  | # 1:门控模式 |  |
|  |  | # SamplingTime : 采样间隔 |  | # 20ms(默认) |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ANZAICTL_REQ_S

{

public string Command;	 //指令: 0x3E: UI_CMD_ANZAICTL_REQ (ANZAI控制请求)

public int Type;          //0:结束(采集); 1:开始(采集); 2:查询(总数);

public AnZaiCTLArg AnZaiCTLInfo;

}

public struct AnZaiCTLArg

{

public int Mode;          //模式: 0:4D模式; 1:门控模式

public int SamplingTime;  //采样间隔: 20ms(默认)

}

- ANZAI控制完成(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x3F) | # UI_CMD_ANZAICTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ANZAICTL_RSP_S

{

public string Command;		//指令: 0x3F: UI_CMD_ANZAICTL_RSP (ANZAI控制完成)

public int Result;            //参数: 0: 失败; //1: 成功;

public int Count;             //参数: 总计数

public string ErrorCode;	//参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

34.<- Gate控制 ->

该指令用于门控功能的Gate模拟信号的控制,可以完成在没有ANZAI设备的情况下模拟Gate信号的触发功能,

通过该指令可以完成Gate信号的开启和关闭控制。

- Gate控制请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x40) | # UI_CMD_GateCTL_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 0:关闭 |  |
|  |  | # 1:开启 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_GateCTL_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x40; UI_CMD_GateCTL_REQ (Gate控制请求)

public int Type;               //0:关闭;1:开启;

}

- Gate控制完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x41) | # UI_CMD_GateCTL_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x41: UI_CMD_GateCTL_RSP (Gate控制完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

35.<- 配置文件参数读取请求 ->

该指令用于UI完成对用户相关的配置参数的读取功能,通过该指令可以获取到当前系统的配置信息,并将配置

参数在UI界面进行显示。

- 配置参数读取请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4A) | # UI_CMD_ConfigRead_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;	//指令: 0x4A: UI_CMD_ConfigRead_REQ (配置读取请求)

}

- 配置参数读取完成(返回)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4B) | # UI_CMD_ConfigRead_RSP |  |
|  | # CFGInfo(参数) | # CNN_SerialPort : 串口端口号 |  |
|  |  | # CNN_ACQ_IP : Acq地址 |  |
|  |  | # CNN_ACQ_Port : Acq端口号 |  |
|  |  | # CNN_REC_IP : Recon地址 |  |
|  |  | # CNN_REC_Port : Recon端口号 |  |
|  |  | # CNN_SCU_IP : SCU本地地址 |  |
|  |  | # CNN_SCU_Port : SCU本地端口号 |  |
|  |  | # CNN_Image_IP : 图像地址 |  |
|  |  | # CNN_Image_Port : 图像端口号 |  |
|  |  | # SYS_WorkType : 工作模式 |  |
|  |  | # SYS_OrbitalType : 轨道模式 |  |
|  |  | # SYS_CableSensorType : 拉线传感器 |  |
|  |  | # SYS_AutoScanFlg : 自动扫描标志位 |  |
|  |  | # SYS_DBModeSYSFlg : 调试环境(80毫秒) |  |
|  |  | # SYS_DBModeWaveFlg : 调试环境(波形) |  |
|  |  | # SYS_DBModeSerFlg : 调试环境(串口数) |  |
|  |  | # TAB_MaxSpeed : 床最大速度 |  |
|  |  | # TAB_PositionMin : 床最小位置 |  |
|  |  | # TAB_PositionMax : 床最大位置 |  |
|  |  | # GAT_Tilt_Min : 负倾斜最大角度 |  |
|  |  | # GAT_Tilt_Max : 正倾斜最大角度 |  |
|  |  | # GAT_MaxSpeed : 旋转最大速度 |  |
|  |  | # GAT_MinSpeed : 旋转最小速度 |  |
|  |  | # GAT_MaxTime : 连续旋转最大时间 |  |
|  |  | # TUB_mA_Min : 管电流:最小值 |  |
|  |  | # TUB_mA_Max : 管电流:最大值 |  |
|  |  | # TUB_kV_Min : 管电压:最小值 |  |
|  |  | # TUB_kV_Max : 管电压:最大值 |  |
|  |  | # TUB_StartTimeout : 阳极靶启动超时时间 |  |
|  |  | # TUB_StopTimeout : 阳极靶停止超时时间 |  |
|  |  | # SCN_Pitch_Min : Pitch最小值 |  |
|  |  | # SCN_Pitch_Max : Pitch最大值 |  |
|  |  | # SCN_StartPS_Min : 扫描开始位置:最小值 |  |
|  |  | # SCN_StartPS_Max : 扫描开始位置:最大值 |  |
|  |  | # SCN_EndPS_Min : 扫描结束位置:最小值 |  |
|  |  | # SCN_EndPS_Max : 扫描结束位置:最大值 |  |
|  |  | # SCN_PreM_WaittingTimer : 使能等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_PreM_RunningTimer : 使能执行超时时间 |  |
|  |  | # SCN_WaittingTimer : 扫描等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_RunningTimer : 扫描执行超时时间 |  |
|  |  | # SCN_Gate_WaittingTimer: Gate信号等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_ScanMaxTime : 最大扫描时间 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ConfigurationRead_RSP_S

{

public string Command;		      //指令: 0x4B: UI_CMD_ConfigRead_RSP(配置读取完成)

public int Result;                  //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public ConfigurationArg CFGInfo;    //参数: (如下)(成功时有效);

public string ErrorCode;            //参数: 详见错误列表(失败时有效);

}

public class ConfigurationArg

{

public int CNN_SerialPort;

public string CNN_ACQ_IP;

public string CNN_ACQ_Port;

public string CNN_REC_IP;

public string CNN_REC_Port;

public string CNN_SCU_IP;

public string CNN_SCU_Port;

public string CNN_Image_IP;

public string CNN_Image_Port;

public int SYS_WorkType;

public int SYS_OrbitalType;

public int SYS_CableSensorType;

public int SYS_AutoScanFlg;

public int SYS_DBModeSYSFlg;

public int SYS_DBModeWaveFlg;

public int SYS_DBModeSerFlg;

public float TAB_MaxSpeed;

public float TAB_PositionMin;

public float TAB_PositionMax;

public int GAT_Tilt_Min;

public int GAT_Tilt_Max;

public float GAT_MaxSpeed;

public float GAT_MinSpeed;

public int GAT_MaxTime;

public int TUB_mA_Min;

public int TUB_mA_Max;

public int TUB_kV_Min;

public int TUB_kV_Max;

public int TUB_StartTimeout;

public int TUB_StopTimeout;

public float SCN_Pitch_Min;

public float SCN_Pitch_Max;

public int SCN_StartPS_Min;

public int SCN_StartPS_Max;

public int SCN_EndPS_Min;

public int SCN_EndPS_Max;

public int SCN_PreM_WaittingTimer;

public int SCN_PreM_RunningTimer;

public int SCN_WaittingTimer;

public int SCN_RunningTimer;

public int SCN_Gate_WaittingTimer;

public int SCN_ScanMaxTime;

}

36.<- 配置文件参数写入请求 ->

该指令用于UI完成对用户相关的配置参数的更改功能,通过该指令可以完成对当前系统的配置信息进行更改,

并将更改后的参数信息写入到SCU的配置文件当中。

- 配置参数写入请求(发送)

1.协议内容

| # 返回 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4C) | # UI_CMD_ConfigWrite_REQ |  |
|  | # CFGInfo(参数) | # CNN_SerialPort : 串口端口号 |  |
|  |  | # CNN_ACQ_IP : Acq地址 |  |
|  |  | # CNN_ACQ_Port : Acq端口号 |  |
|  |  | # CNN_REC_IP : Recon地址 |  |
|  |  | # CNN_REC_Port : Recon端口号 |  |
|  |  | # CNN_SCU_IP : SCU本地地址 |  |
|  |  | # CNN_SCU_Port : SCU本地端口号 |  |
|  |  | # CNN_Image_IP : 图像地址 |  |
|  |  | # CNN_Image_Port : 图像端口号 |  |
|  |  | # SYS_WorkType : 工作模式 |  |
|  |  | # SYS_OrbitalType : 轨道模式 |  |
|  |  | # SYS_CableSensorType : 拉线传感器 |  |
|  |  | # SYS_AutoScanFlg : 自动扫描标志位 |  |
|  |  | # SYS_DBModeSYSFlg : 调试环境(80毫秒) |  |
|  |  | # SYS_DBModeWaveFlg : 调试环境(波形) |  |
|  |  | # SYS_DBModeSerFlg : 调试环境(串口数) |  |
|  |  | # TAB_MaxSpeed : 床最大速度 |  |
|  |  | # TAB_PositionMin : 床最小位置 |  |
|  |  | # TAB_PositionMax : 床最大位置 |  |
|  |  | # GAT_Tilt_Min : 负倾斜最大角度 |  |
|  |  | # GAT_Tilt_Max : 正倾斜最大角度 |  |
|  |  | # GAT_MaxSpeed : 旋转最大速度 |  |
|  |  | # GAT_MinSpeed : 旋转最小速度 |  |
|  |  | # GAT_MaxTime : 连续旋转最大时间 |  |
|  |  | # TUB_mA_Min : 管电流:最小值 |  |
|  |  | # TUB_mA_Max : 管电流:最大值 |  |
|  |  | # TUB_kV_Min : 管电压:最小值 |  |
|  |  | # TUB_kV_Max : 管电压:最大值 |  |
|  |  | # TUB_StartTimeout : 阳极靶启动超时时间 |  |
|  |  | # TUB_StopTimeout : 阳极靶停止超时时间 |  |
|  |  | # SCN_Pitch_Min : Pitch最小值 |  |
|  |  | # SCN_Pitch_Max : Pitch最大值 |  |
|  |  | # SCN_StartPS_Min : 扫描开始位置:最小值 |  |
|  |  | # SCN_StartPS_Max : 扫描开始位置:最大值 |  |
|  |  | # SCN_EndPS_Min : 扫描结束位置:最小值 |  |
|  |  | # SCN_EndPS_Max : 扫描结束位置:最大值 |  |
|  |  | # SCN_PreM_WaittingTimer : 使能等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_PreM_RunningTimer : 使能执行超时时间 |  |
|  |  | # SCN_WaittingTimer : 扫描等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_RunningTimer : 扫描执行超时时间 |  |
|  |  | # SCN_Gate_WaittingTimer: Gate信号等待超时时间 |  |
|  |  | # SCN_ScanMaxTime : 最大扫描时间 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ConfigWrite_REQ_S

{

public string Command;	  //指令: 0x4C; UI_CMD_ConfigWrite_REQ(配置文件读取请求)

public ConfigurationCTLArg CFGInfo;

}

public class ConfigurationArg

{

public int CNN_SerialPort;

public string CNN_ACQ_IP;

public string CNN_ACQ_Port;

public string CNN_REC_IP;

public string CNN_REC_Port;

public string CNN_SCU_IP;

public string CNN_SCU_Port;

public string CNN_Image_IP;

public string CNN_Image_Port;

public int SYS_WorkType;

public int SYS_OrbitalType;

public int SYS_CableSensorType;

public int SYS_AutoScanFlg;

public int SYS_DBModeSYSFlg;

public int SYS_DBModeWaveFlg;

public int SYS_DBModeSerFlg;

public float TAB_MaxSpeed;

public float TAB_PositionMin;

public float TAB_PositionMax;

public int GAT_Tilt_Min;

public int GAT_Tilt_Max;

public float GAT_MaxSpeed;

public float GAT_MinSpeed;

public int GAT_MaxTime;

public int TUB_mA_Min;

public int TUB_mA_Max;

public int TUB_kV_Min;

public int TUB_kV_Max;

public int TUB_StartTimeout;

public int TUB_StopTimeout;

public float SCN_Pitch_Min;

public float SCN_Pitch_Max;

public int SCN_StartPS_Min;

public int SCN_StartPS_Max;

public int SCN_EndPS_Min;

public int SCN_EndPS_Max;

public int SCN_PreM_WaittingTimer;

public int SCN_PreM_RunningTimer;

public int SCN_WaittingTimer;

public int SCN_RunningTimer;

public int SCN_Gate_WaittingTimer;

public int SCN_ScanMaxTime;

}

- 配置参数写入完成(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x4D) | # UI_CMD_ConfigWrite_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0x4D: UI_CMD_ConfigWrite_RSP (配置文件写入完成)

public int Result;         //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public string ErrorCode;   //参数: 详见错误列表(失败时有效)

}

37.<- 版本信息查询 ->

该指令用于软硬件版本信息的查询,软件版本包括:扫描控制版本信息、采集控制版本信息、重建版本信息,

硬件版本包括:UCB版本信息、RCB版本信息、按键控制版本信息、准直器版本信息、DMS版本信息等。

- 版本查询请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x43) | # UI_CMD_VersionQuery_REQ |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_REQ_S

{

public string Command;          //指令: 0x43; UI_CMD_VersionQuery_REQ (版本查询请求)

}

- 版本查询完成(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0x44) | # UI_CMD_VersionQuery_RSP |  |
|  | # 参数(VersionInfo) | # SW_Scu_Version; 软件:扫描控制 |  |
|  |  | # SW_Acq_Version; 软件:采集模块 |  |
|  |  | # SW_Rec_Version; 软件:重建模块 |  |
|  |  | # DMS_Pcb_Version; DMS:PCB板 |  |
|  |  | # DMS_Main_Version; DMS:Main模块 |  |
|  |  | # DMS_Fun_Version; DMS:Fun模块 |  |
|  |  | # DMS_BUG_Version; DMS:Bug模块 |  |
|  |  | # CLM_Pcb_Version; 准直器:PCB板 |  |
|  |  | # CLM_Main_Version; 准直器:Main模块 |  |
|  |  | # CLM_Fun_Version; 准直器:Fun模块 |  |
|  |  | # CLM_BUG_Version; 准直器:Bug模块 |  |
|  |  | # LIFT_Pcb_Version; 升降:PCB板 |  |
|  |  | # LIFT_Main_Version; 升降:Main模块 |  |
|  |  | # LIFT_Fun_Version; 升降:Fun模块 |  |
|  |  | # LIFT_BUG_Version; 升降:Bug模块 |  |
|  |  | # RCB_Pcb_Version; RCB:PCB板 |  |
|  |  | # RCB_Main_Version; RCB:Main模块 |  |
|  |  | # RCB_Fun_Version; RCB:Fun模块 |  |
|  |  | # RCB_BUG_Version; RCB:Bug模块 |  |
|  |  | # UCB_Pcb_Version; UCB:PCB板 |  |
|  |  | # UCB_Main_Version; UCB:Main模块 |  |
|  |  | # UCB_Fun_Version; UCB:Fun模块 |  |
|  |  | # UCB_BUG_Version; UCB:Bug模块 |  |
|  |  | # BOX_Pcb_Version; BOX:PCB板 |  |
|  |  | # BOX_Main_Version; BOX:Main模块 |  |
|  |  | # BOX_Fun_Version; BOX:Fun模块 |  |
|  |  | # BOX_BUG_Version; BOX:Bug模块 |  |
|  |  | # WHEEL_Pcb_Version; Wheel:PCB板 |  |
|  |  | # WHEEL_Main_Version; Wheel:Main模块 |  |
|  |  | # WHEEL_Fun_Version; Wheel:Fun模块 |  |
|  |  | # WHEEL_BUG_Version; Wheel:Bug模块 |  |
|  |  | # LCD_Pcb_Version; LCD:PCB板 |  |
|  |  | # LCD_Main_Version; LCD:Main模块 |  |
|  |  | # LCD_Fun_Version; LCD:Fun模块 |  |
|  |  | # LCD_BUG_Version; LCD:Bug模块 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_VersionQuery_RSP_S

{

public string Command;		//指令: 0x44: UI_CMD_VersionQuery_RSP (版本查询响应);

public int Result;         		//参数: 0: 失败; 1: 成功;

public VersionInfoArg VersionInfo; //参数:(如下)(成功时有效);

public string ErrorCode;   		//参数: 详见错误列表(失败时有效);

}

public struct VersionInfoArg

{

public string SW_Scu_Version;    	//软件:扫描控制

public string SW_Acq_Version;    	//软件:采集模块

public string SW_Rec_Version;  	//软件:重建模块

public string DMS_Pcb_Version;    	//DMS:PCB板

public string DMS_Main_Version;    //DMS:Main模块

public string DMS_Fun_Version;    	//DMS:Fun模块

public string DMS_BUG_Version;     //DMS:Bug模块

public string CLM_Pcb_Version;    	//准直器:PCB板

public string CLM_Main_Version;    //准直器:Main模块

public string CLM_Fun_Version;    	//准直器:Fun模块

public string CLM_BUG_Version;     //准直器:Bug模块

public string LIFT_Pcb_Version;    	//升降:PCB板

public string LIFT_Main_Version;   //升降:Main模块

public string LIFT_Fun_Version;    	//升降:Fun模块

public string LIFT_BUG_Version;    //升降:Bug模块

public string RCB_Pcb_Version;    	//RCB:PCB板

public string RCB_Main_Version;    //RCB:Main模块

public string RCB_Fun_Version;    	//RCB:Fun模块

public string RCB_BUG_Version;     //RCB:Bug模块

public string UCB_Pcb_Version;    	//UCB:PCB板

public string UCB_Main_Version;    //UCB:Main模块

public string UCB_Fun_Version;    	//UCB:Fun模块

public string UCB_BUG_Version;     //UCB:Bug模块

public string BOX_Pcb_Version;    	//BOX:PCB板

public string BOX_Main_Version;   	//BOX:Main模块

public string BOX_Fun_Version;    	//BOX:Fun模块

public string BOX_BUG_Version;    	//BOX:Bug模块

public string WHEEL_Pcb_Version;   //Wheel:PCB板

public string WHEEL_Main_Version;  //Wheel:Main模块

public string WHEEL_Fun_Version;   //Wheel:Fun模块

public string WHEEL_BUG_Version;   //Wheel:Bug模块

public string LCD_Pcb_Version;    	//LCD:PCB板

public string LCD_Main_Version;    //LCD:Main模块

public string LCD_Fun_Version;    	//LCD:Fun模块

public string LCD_BUG_Version;     //LCD:Bug模块

}

38.<-UB板消息上报->

该指令是主动上报指令,用于UB板控制上层UI的消息,UI获取到该指令消息后做出响应的提示信息或者控制动

作等,完成对底层硬件的信息获取和控制任务。主动上报信息,跳变触发,当且仅当发送一次。

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xED) | # UI_CMD_UB_RePort_MSG_RSP |  |
|  | # 参数1(Type) | # 1 : 关闭阳极 |  |
|  |  | # 2 : 软件关闭建像机 |  |
|  |  | # 3 : 软件关闭U臂PC |  |
|  |  | # 4 : 触摸屏显示用户选择框，选择“关机模式”还是 # “充电模式” |  |
|  |  | # 5:触摸屏弹出提示框，显示“向左拨动钥匙开关关机” |  |
|  |  | # 6:触摸屏弹出提示框，显示液压运动状态 |  |
|  |  | # 7:来自按键的模式切换申请 |  |
|  |  | # 8:机架旋转条件不满足 |  |
|  |  | # 9:行走运动条件不满足 |  |
|  |  | # 10:扫描运动条件不满足 |  |
|  |  | # 11:液压升/行走轮运动条件不满足 |  |
|  |  | # 12:倾斜运动条件不满足 |  |
|  |  | # 13:按键辅助支撑条件不满足 |  |
|  |  | 14:触摸屏弹出提示框，显示“此操作为非法关机，提 示用户拨回钥匙开关到右侧位置，并倒计时15秒” |  |
|  |  | 15:迈胜申请远程软关机 |  |
|  |  | 16:非法关机(80ms) |  |
|  | # 参数2(SubType) | # <1:关闭阳极> |  |
|  |  | # 1-1 : 关闭阳极 |  |
|  |  | # <2:软件关闭建像机> |  |
|  |  | # 2-1 : 关闭建像机 |  |
|  |  | # <3:软件关闭U臂PC> |  |
|  |  | # 3-1 : 关闭U臂PC |  |
|  |  | # <4:触摸屏显示用户选择框，选择“关机模式”还是“充电模式”> |  |
|  |  | # 4-1 : 弹出选择框 |  |
|  |  | # <5:触摸屏弹出提示框，显示“向左拨动钥匙开关关机”> |  |
|  |  | # 5-1 : 弹出提示框 |  |
|  |  | # <6:触摸屏弹出提示框，显示液压运动状态> |  |
|  |  | # 6-1 : 液压抬升中 |  |
|  |  | # 6-2 : 液压抬升到上限位 |  |
|  |  | # 6-3 : 液压下降中 |  |
|  |  | # 6-4 : 液压已落地，并需要用户确认液压是/否已到底 |  |
|  |  | # <7:来自按键的模式切换申请> |  |
|  |  | # 7-5 : 曝光模式申请 |  |
|  |  | # 7-6 : 移动模式申请 |  |
|  |  | # <8:机架旋转条件不满足> |  |
|  |  | # 8-1：1为移动模式 |  |
|  |  | # 8-2：1为阳极未启动 |  |
|  |  | # 8-4：1为机架未处于90°或者-90°位置 |  |
|  |  | # 8-8：1为系统未寻零 |  |
|  |  | # <9:行走运动条件不满足> |  |
|  |  | # 9-1：1为液压未在高限位 |  |
|  |  | # 9-2：1为行走轮未在低限位 |  |
|  |  | # 9-4：1为非移动模式 |  |
|  |  | # 9-8：1为机架未处于0°位置 |  |
|  |  | # 9-16：1为墙电未拔掉 |  |
|  |  | # 9-32：1为远程控制盒未断开 |  |
|  |  | # 9-64：1为雷达探测到障碍物导致运动保护 |  |
|  |  | # 9-128：1为地面倾斜度大于5度导致行走保护，行走操作按键被禁用 |  |
|  |  | # <10:扫描运动条件不满足> |  |
|  |  | # 10-1：1为移动模式 |  |
|  |  | # 10-2：1为参数不在合理范围 |  |
|  |  | # 10-4：1为行走轮未在高限位 |  |
|  |  | # 10-8：1为床高有限制 |  |
|  |  | # 10-16：1为机器机型未知 |  |
|  |  | # 10-32：1为扫描过程中来自按键的扫描运动指令不予执行 |  |
|  |  | # <11:液压升/行走轮运动条件不满足> |  |
|  |  | # 11-1：1为扫描模式 |  |
|  |  | # 11-2：1为行走轮通讯异常 |  |
|  |  | # 11-4：1为行走轮有运动超时或者过流 |  |
|  |  | # 11-8：1为液压板通讯异常 |  |
|  |  | # 11-16：1为机器正在行走 |  |
|  |  | # 11-32：1为机架未处于0°位置 |  |
|  |  | # 11-64：1为机架未处于z方向中间合适位置 |  |
|  |  | # <12:倾斜运动条件不满足> |  |
|  |  | # 12-1：1为移动模式 |  |
|  |  | # 12-2：1为设置倾斜角度不在合理范围 |  |
|  |  | # 12-4：1为倾角传感器通讯异常 |  |
|  |  | # 12-8：1为床高对倾斜角度有限制 |  |
|  |  | # 12-16：1为机架未处于90°或者-90°位置 |  |
|  |  | # 12-32：1为扫描过程中来自按键的倾斜指令不予执行 |  |
|  |  | # <13:按键辅助支撑条件不满足> |  |
|  |  | # 13-1：1为移动模式 |  |
|  |  | # 13-2：1为液压板通讯异常 |  |
|  |  | # 13-4：1为机架未处于90°或者-90°位置 |  |
|  |  | # <14:触摸屏弹出提示框，显示“此操作为非法关机，提示用户拨回钥匙开关到右侧位置，并倒计时15秒”> |  |
|  |  | # 14-1: 弹出提示框 |  |
|  |  | # <15:迈胜申请远程软关机> |  |
|  |  | # 15-1: 弹出提示框 |  |
|  |  | # <16:非法关机(80ms)> |  |
|  |  | # 16-1: 弹出提示框 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_UB_RePort_MSG_RSP_S

{

public string Command;		//指令: 0xED: UI_CMD_UB_RePort_MSG_RSP (UB板消息上报)

public int Type;

public int SubType;

}

39.<-波形数据上报->

当下发开启波形的控制指令后,下位机软件通过该指令主动上报波形数据信息,每一条指令包含4个点的气象

数据信息,用于UI的波形数据显示和4D重建等相关功能,UI下发停止波形的控制指令后,该上报指令自动中止。

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xEF) | # UI_CMD_WaveInfo_RSP |  |
|  | # 参数(WaveInfo) | # Counter : 计数(Counter) |  |
|  |  | # Wave1_Data : 呼吸数据1 |  |
|  |  | # Wave1_Gate : Gate信号1 |  |
|  |  | # Wave1_ValidFlag : Valid-Flag信号1 |  |
|  |  | # Wave2_Data : 呼吸数据2 |  |
|  |  | # Wave2_Gate : Gate信号2 |  |
|  |  | # Wave2_ValidFlag : Valid-Flag信号2 |  |
|  |  | # Wave3_Data : 呼吸数据3 |  |
|  |  | # Wave3_Gate : Gate信号3 |  |
|  |  | # Wave3_ValidFlag : Valid-Flag信号3 |  |
|  |  | # Wave4_Data : 呼吸数据4 |  |
|  |  | # Wave4_Gate : Gate信号4 |  |
|  |  | # Wave4_ValidFlag : Valid-Flag信号4 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_WaveInfo_RSP_S

{

public string Command;		  //指令: 0xEF: UI_CMD_WaveInfo_RSP (波形数据上报)

public WaveInfoArg WaveInfo;    //参数: 波形上报参数

}

public struct WaveInfoArg

{

public int Counter;             //计数(Counter)

public int Wave1_Data;          //呼吸数据1

public int Wave1_Gate;          //Gate信号1

public int Wave1_ValidFlag;     //Valid-Flag信号1

public int Wave2_Data;          //呼吸数据2

public int Wave2_Gate;          //Gate信号2

public int Wave2_ValidFlag;     //Valid-Flag信号2

public int Wave3_Data;          //呼吸数据3

public int Wave3_Gate;          //Gate信号3

public int Wave3_ValidFlag;     //Valid-Flag信号3

public int Wave4_Data;          //呼吸数据4

public int Wave4_Gate;          //Gate信号4

public int Wave4_ValidFlag;     //Valid-Flag信号4

}

40.<-状态信息上报->

该指令唯一一个周期性主动上报指令,用于当前系统的状态维护和更新,主要上报内容如: 建相机/UB板连

接状态、热熔量、电池电量、倾斜角度、机架水平位置、球管角度位置、墙插座连接状态、机架位置状态。

- 周期上报(500ms)

参数按照500ms上报一次,但刷新周期各参数不一致,详细如下:

1.电池(高/低)剩余电量, 机架Y轴位置,刷新周期是5秒(即5秒钟更新一次参数值);

运动控制相关参数(倾斜角度/水平位置/球管位置/垂直高度(TBD)),运动过程中按照500ms刷新一次,

空闲状态按照5秒刷新一次。

2.其它参数全部按照500ms刷新一次。

1.协议内容

| # 上报 | # 名称 | # 详细 |  | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xEE) | # UI_CMD_SysInfo_RSP |  |  |
|  | # 参数(SysInfo) | # IREConST # : 建相机连接状态 | # 0: 断开 |  |
|  |  |  | # 1: 连接 |  |
|  |  | # UBConST # : UB板连接状态 | # 0: 断开 |  |
|  |  |  | # 1: 连接 |  |
|  |  | # TubeHeat : 热容量 |  | # 单位:% (精确度:0.001) |
|  |  | # HBatValue : 高压电池电量 |  | # 单位:% (精确度:1%) |
|  |  | # HBatVol : 高压电池电压 |  | # 单位:V |
|  |  | # HDischarging : 高压放电中 |  | # 1:放电中 |
|  |  | # HCharging : 高压充电中 |  | # 1:充电中 |
|  |  | # LBatValue : 低压电池电量 |  | # 单位:% (精确度:1%) |
|  |  | # LBatVol : 低压电池电压 |  | # 单位:V |
|  |  | # LDischarging : 低压放电中 |  | # 1:放电中 |
|  |  | # LCharging : 低压充电中 |  | # 1:充电中 |
|  |  | # TiltPos : 倾斜角度值 |  | # 单位:° (精确度:0.1°) |
|  |  | # TravPos : 水平位置值 |  | # 单位:mm (精确度:0.001mm) |
|  |  | # LiftPos : 高度位置值 |  | # 单位:mm (精确度:0.001mm) |
|  |  | # TubePos : 球管位置值 |  | # 单位:° (精确度:0.1°) |
|  |  | # RotSpeed : 旋转速度 |  | # 单位: 秒/圈 (精度:0.01S) |
|  |  | # TravSpeed : 水平速度 |  | # 单位: mm/s(精度:0.1mm/s) |
|  |  | # WallSocketST # : 墙插座状态 | # 0: 未插入 |  |
|  |  |  | # 1: 已插入 |  |
|  |  | # GantryPostion # : 机架位置状态 | # 0: Y轴0度角位置 |  |
|  |  |  | # 1: Y轴90度角位置 |  |
|  |  |  | # 2: Y轴-90度角位置 |  |
|  |  | # TraverseHomeST # : 水平找零状态 | # 0: 未标定 |  |
|  |  |  | # 1: 已标定 |  |
|  |  | # DoorST:门状态 | # 0: 关门 |  |
|  |  |  | # 1: 开门 |  |
|  |  | # EmergencyST # : 紧急停止状态 | # 0: 非急停状态 |  |
|  |  |  | # 1: 急停状态 |  |
|  |  | # RotateHomeST # : 旋转找零状态 | # 0: 未找过零 |  |
|  |  |  | # 1: 已找过零 |  |
|  |  | # LaserCtrlST # : 激光灯状态 | # 0: 关闭 |  |
|  |  |  | # 1: 开启 |  |
|  |  | # RadarDetectObstacleStatus # : 障碍物 | # 1：有 # 0：无 |  |
|  |  | # GantryIsWalkingStatus # : 行走状态 | # 4:机器是/否“右转中” |  |
|  |  |  | # 3:机器是/否“左转中” |  |
|  |  |  | # 2:机器是/否“后退中” |  |
|  |  |  | # 1:机器是/否“前进中” |  |
|  |  |  | # 0:空闲中 |  |
|  |  | # GantryHydraulicStatus | # 0:空闲中 |  |
|  |  |  | # 1:下降中 |  |
|  |  |  | # 2:已落地 |  |
|  |  |  | # 3:上升中 |  |
|  |  |  | # 4:已升起 |  |
|  |  | # GantryHydraulicTime | # 单位:ms |  |
|  |  | # DetectorHeatBeltSwitch # : 加热带开关 | # 1: 开 |  |
|  |  |  | # 0: 关 |  |
|  |  | # DetectorHeatBeltDuty # : 加热带占空比 | # 1%-100% |  |
|  |  | # DetectorFanSwitch # : 风扇开关 | # 1: 开 |  |
|  |  |  | # 0: 关 |  |
|  |  | # DetectorFanDuty # : 风扇占空比 | # 1%-100% |  |
|  |  | # DetectorLLTemperature # : 探测器温度LL | # 单位:℃ |  |
|  |  | # DetectorLMTemperature # : 探测器温度LM | # 单位:℃ |  |
|  |  | # DetectorRMTemperature # : 探测器温度RM | # 单位:℃ |  |
|  |  | # DetectorRRTemperature # : 探测器温度RR | # 单位:℃ |  |
|  |  | # GantryIsWalkingSpeed # : 行走速度 | # 单位:0.1mm/s |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_SysInfo_RSP_S

{

public string Command;	  //指令: 0xEE: UI_CMD_SysInfo_RSP (上报消息响应)

public SysInfoArg SysInfo;	  //参数: 如下

}

public struct SysInfoArg

{

public int IREConST;          //建相机连接状态

public int UBConST;           //UB板连接状态

public float TubeHeat;        //单位:%  热熔

public int HBatValue;         //单位:%  高压电池剩余电量

public float HBatVol;         //单位:V  高压电池电压

public int HDischarging;      //单位:0: 非放电; 1: 放电中(高压)

public int HCharging;         //单位:0: 非充电; 1: 充电中(高压)

public int LBatValue;         //单位:%  低压电池剩余电量

public float LBatVol;         //单位:V  低压电池电压

public int LDischarging;      //单位:0: 非放电; 1: 放电中(低压)

public int LCharging;         //单位:0: 非充电; 1: 充电中(低压)

public float TiltPos;         //单位:° 倾斜角度

public float TravPos;         //单位:mm 水平位置

public float LiftPos;         //单位:mm 垂直位置

public float TubePos;         //单位:° 球管位置

public float RotSpeed;        //单位:秒/圈 旋转速度

public float TravSpeed;       //单位:mm/s  水平速度

public int WallSocketST;      //墙插座状态

public int GantryPostion;     //机架位置状态

public int TraverseHomeST;    //水平找零状态

public int DoorST;            //门信号状态

public int EmergencyST;       //紧急停止状态

public int RotateHomeST;      //旋转找零状态

public int LaserCtrlST;               //激光灯状态

public int RadarDetectObstacleStatus; //雷达探测器障碍物

public int GantryIsWalkingStatus;     //行走状态

public int GantryHydraulicStatus;	   //液压状态0:空闲中 1:下降中 2:已落地

3:上升中 4:已升起

public int GantryHydraulicTime;       //液压倒计时   :ms

public int DetectorHeatBeltSwitch;    //加热带开关   1:开 0:关

public int DetectorHeatBeltDuty;      //加热带占空比 : 0-100

public int DetectorFanSwitch;         //风扇开关     1:开 0:关

public int DetectorFanDuty;           //风扇占空比   : 0-100

public float DetectorLLTemperature;   //探测器温度LL 单位:℃

public float DetectorLMTemperature;   //探测器温度LM 单位:℃

public float DetectorRMTemperature;   //探测器温度RM 单位:℃

public float DetectorRRTemperature;   //探测器温度RR 单位:℃

public float GantryIsWalkingSpeed;    //行走速度:500-20mm/s

}

41.<- HW错误信息读取 ->

该指令用于对应错误码的硬件详细信息的读取功能,请注意通过该指令读取的硬件错误信息是实时错误码,

即:当前硬件状态错误码。

注:

1.该功能一条请求指令将会返回多条响应信息,因为硬件可能会出现多条指令叠加的情况,所以会出现连续

多条指令的上报。

2.根据错误列表,硬件详细的错误信息隶属于80ms的子错误,所以读取的错误码与主错误码具有一定的对应

关系,可根据错误码分析进行详细错误码的分类处理。

3.不是所有错误信息都存在HW详细错误信息,目前仅支持9种错误的硬件详细信息的读取: 1:高压;2:准直

器;3:旋转电机;4:倾斜;5:扫描运动; 6:低压电池;7:高压电池;8:机器行走;9:充电机(高/低压);

- HW错误读取请求(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xF0) | # UI_CMD_HwErrorInfo_REQ |  |
|  | # 参数1(Type) | # 1:高压 |  |
|  |  | # 2:准直器 |  |
|  |  | # 3:旋转电机 |  |
|  |  | # 4:倾斜 |  |
|  |  | # 5:扫描运动 |  |
|  |  | # 6:低压电池 |  |
|  |  | # 7:高压电池 |  |
|  |  | # 8:机器行走 |  |
|  |  | # 9:充电机(高/低压) |  |
|  |  | # 10:采集 |  |
|  |  | # 11:重建 |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HwErrorInfo_REQ_S

{

public string Command;

public int Type;                //1:高压;2:准直器;3:旋转电机;4:倾斜;5:扫描运动;

6:低压电池;7:高压电池;8:机器行走;9:充电机(高/低压);

10:采集;11:重建;

}

- HW错误读取完成(返回)

1.协议内容

如果当前硬件存在多错误,下发一条请求指令会返回多条对应硬件的错误信息(一对多)。

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xF1) | # UI_CMD_HwErrorInfo_RSP |  |
|  | # 参数(ErrorCode) | # ErrorCode(详见错误列表) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HwErrorInfo_RSP_S

{

public string Command;        //指令: 0xF1: UI_CMD_HwErrorInfo_RSP (Error状态响应)

public string ErrorCode;      //参数: 详见错误列表

}

42.<- 读取历史错误码 ->

该指令用于历史错误码的读取,按照固定的时间格式下发指令可以获取当前系统一定时间的内发生的全部错

误码信息,用于售后和研发的人员的历史错误查询和问题调查等工作。

注:该错误码包括主和子错误码,当且仅当影响控制流程的错误码会保存,对于不影响流程控制的错误不会

进行存储,并不支持读取。

- 历史错误读取(发送)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xF2) | # UI_CMD_HSErrorInfo_REQ |  |
|  | # 参数1(startTime) | # 时间格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss |  |
|  | # 参数2(endTime) | # 时间格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HSErrorInfo_REQ_S

{

public string startTime;     //起始时间:yyyy/MM/dd HH:mm:ss

public string endTime;       //结束时间:yyyy/MM/dd HH:mm:ss

}

- 历史错误读取(返回)

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xF3) | # UI_CMD_HSErrorInfo_RSP |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_HSErrorInfo_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0xF3: UI_CMD_HSErrorInfo_RSP (历史Error读取完成)

public int Result;          //参数: 0: 失败; 1: 成功;

public List<ErrorCodeHistoryDataDefine> listData; //参数:历史错误列表(成功时有效)

public string ErrorCode;                          //参数:详见错误列表(失败时有效)

}

43.<- 错误状态上报 ->

该指令是一条跳变上报的消息,即:当前软件运动过程中出现了软件错误或者硬件80ms周期上报错误,会通

过该指令跳变上报给UI(跳变:指状态发生错误变化时,上报!) 注:当前系统所有的主错误状态码都将通过

该指令上报。

注:该错误码当且仅当跳变时上报,连续报错不会上报。

- 错误上报

1.协议内容

| # 请求 | # 名称 | # 详细 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 指令(0xFF) | # UI_CMD_ErrorCode_RSP |  |
|  | # 参数(ErrorCode) | # ErrorCode(详见错误列表) |  |

# 2.结构体

public struct UI_CMD_ErrorCode_RSP_S

{

public string Command;	//指令: 0xFF: UI_CMD_ErrorCode_RSP (Error状态响应)

public string ErrorCode;	//参数: 详见错误列表

}

- 补充说明

当前系统对于错误码的维护分四个部分,详细讲解如下:

1.指令响应中的错误码,在响应结果失败的情况下,工作流会反馈造成当前指令无法完成的首要原因(首要

错误码)

注:该错误码是主错误码,即:软件流程错误码和80毫秒硬件上报错误码。

2.上报错误码,软件运行过程中出现了软件错误或者硬件80ms周期上报错误, 会通过该指令跳变上报给

UI(全部错误码)

注:该错误码是主错误码,并非子错误码(硬件详细错误码),即:软件流程错误码和80毫秒硬件上报错误码。

3.硬件读取错误码,该指令是获取指令下发时对应硬件的实时状态信息的错误码(请注意实时错误码的概念)

注:该错误码是子错误码,即:读取硬件的详细错误码。主错误码和子错误码具有一定的关联性,请参考错

误码列表。

4.历史错误读取,功能流程执行过程中的错误码(主+子)都将存储到DB中,对于不影响流程的ErrorCode数据

库中不进行存储。

另外: 主错误码是指,软件流程错误码和80ms中的错误码;子错误码是指,硬件详细错误码,可通过Hw错误信息读取指令进行读取。